№548

Приложение 1

1. Требования к комплектации оборудования:

1.1. Катаемая платформа

1.2. Системный блок

1.3. Центральный монитор контроля и управления

1.4. Роликовые насосы-5(3 больших насоса,2 маленьких насоса; все с отдельными приводами)

1.5. Венозный окклюдер

1.6. Смеситель медицинских газов

1.7.Модули и датчики контроля и управления:

-уровня в кардиотомном резервуаре

-температуры( не менее 3-х каналов,6 датчиков)

-воздушных пузырей( не менее 2-х каналов)

-давления( не менее 3-х каналов)

1.8.Галогеновая лампа

1.9.Стул для персонала

1.10.Центрифужный насос с модулем управления и ручным приводом

2.Технические требования:

2.1. АИК должен состоять из:

2.1.1.Катаемой платформы для размещения различных насосов и оборудования, с горизонтальными(1-2 шт.) мачтами и вертикальными(3шт.) мачтами с системой подвесок для флаконов и пакетов с растворами.

2.1.2. Системного блока с блоком резервного\аварийного питания:

-электропитание системы 220В. Наличие блока аварийного питания(аккамуляторная батарея) обеспечивающего автономную работу аппарата не менее 1 часа при полной загрузке.

-для удобства конфигурирования управляющие электронные компоненты и следящие устройства должны быть выполнены в виде отдельных модулей.

2.1.3. Центрального монитора и контроля управления.

-должен быть выполнен на основе цветного графического дисплея.

-допустимо наличие отдельных мониторов для групп управляющих и\или следящих устройств, насосов.

-пользовательский интерфейс на основе сенсорной панели поверхности мониторов.

-органы контроля и управления должны отображаться на мониторе в виде легко распознаваемых окон с графическим изображением конкретных устройств. Это насос, детектор пузырьков воздуха, датчик давления, датчик потока, датчик температур, датчик уровня, венозный окклюдер, содержание О2, поток кислородно-воздушной смеси.

-наличие дублирования управления и контроля на центральном мониторе и мониторах насосов.

-система должна быть конфигурируемой пользователем, мониторировать установленные пользователем параметры безопасности по всем подключенным компонентам.

-обеспечивать установку различных типов откликов насосов и других устройств, на заранее сконфигурируемые условия появления тревог системы безопасности, поступающие от всех устройств, подключенных в данную конфигурацию: смесителя\анализатора газов, датчиков уровня, детекторов пузырьков, датчиков давления, датчиков температуры, датчиков потока.

-модуль кардиоплегии иметь режимы: рециркуляция, ручная доставка, автоматическая доставка заданной дозы, задание автоматической доставки должно программироваться по времени или по объему.

2.1.4.Роликовых насосов:

-количество 5.

-размеры: 3 больших насоса, 2 маленьких насоса с отдельными приводами.

-наличие универсального безвкладышевого фиксатора магистралей в головке насоса или комплект вкладышей к магистралям всех размеров для каждого насоса

-наличие ручек аварийного привода насосов

-работа в прямом и обратном направлении без ограничений

-дискретность задания потоков(0,001л\мин для потоков в диапозоне 0-    1л\мин, 0,01л\мин для потоков в диапозоне 1-10л\мин.)

-обеспечивать следующие режимы работы: непре рывный (ламинарный поток до 6-8л\мин

-пульсирующий поток

-серворежим(автоматическое поддержание параметров по показаниям датчика потока и\или давления)

-ручной привод

2.1.5.Венозного окклюдера:

-тип автоматический, управляемый

-диапозон работы от 0%(полное закрытие) до 100%(полное открытие). шаг-1%

-возможность настраивать отклик окклюдера на сигналы других устройств АИК(насосы, датчики уровня и пр.)

2.1.6.Смесителя медицинских газов:

-тип электронно-управляемый

-должен обеспечивать смешение сжатого воздуха, кислорода, углекислого газа с возможностью изменения процентной концентрации кислорода в смеси.

-индикация потоков газов в л\мин, концентрации кислорода в смеси в %

-наличие шлангов для соединения смесителя с госпитальной (централизованной) системой подачи газов, обязательство укомплектовать подходящими по типу разъемами в зависимости от особенностей госпитальной 9централизованной) системой подачи медицинских газов в конкретном мед. учреждении.

2.1.7. Наличие следующих модулей и датчиков контроля и управления:

-уровня в кардиотомном резервуаре

-температуры(не менее 3-х каналов, 6 датчиков)

-воздушных пузырьков( не менее 2-х каналов)

-давления(не менее 3-х каналов)

2.1.8. Обязательно наличие в комплекте галогеновой лампы, стула для персонала

2.1.9.*используется в комплексе с терморегулирующим аппаратом (теплообменник) для аппарата искусственного кровообращения

3. Дополнительные  требования:

3.1.   Климатические условия эксплуатации- в помещениях при комнатной температуре.

3.2. устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.

3.3.   Электронные блоки должны быть закрыты защитными кожухами, защищающими от загрязнения физиологическими жидкостями при случайном их пролитии.

3.4.    Приведенные данные аппарата и принадлежностей должны быть

подтверждены технической документацией.

3.5.   Обязательно наличие инструкции эксплуатации на русском языке.

3.6. Обязательно наличие сервисной организации по обслуживанию данного оборудования на территории РБ.

3.7.       Гарантийный срок обслуживания оборудования не менее 24 мес. с момента поставки.

Приложение 2

1. Требования к комплектации оборудования(1 комплект):

1.1. Терморегулирующий аппарат (теплообменник)-1 шт.

1.2. водяные шланги

1.2.1. для подключения у оксигенатору с коннекторами-1 комплект

1.2.2. для подключения к кардиоплегической системе с коннекторами-1         комплект

1.2.3. для подключения к водяному матрацу с коннекторами-1 комплект

2.Технические требования:

2.1. Устройство должно обеспечивать управление температурой тела пациента, крови в артериальной магистрали и линии подачи кардиоплегии во время ИК.

2.2. Наличие отдельных каналов для теплообменника оксигенатора, теплообменника кардиоплегии и матраца пациента.

2.3. Наличие автоматической системы отсоса воды из трубок по окончании работы.

2.4.  Диапозон управления температурой не менее 1-40 градусов Цельсия.

2.5. Пропускная способность контура пациента должна составлять не менее 20 л. в мин.

2.6. Емкость водного бака не менее 25л.

2.7. Режимы работы: намораживание, разморозка, нагрев, поддержание. охлаждение.

2.8. Обеспечение индикации заданной температуры, текущей температуры в артериальной магистрали, линии подачи кардиоплегии, а также системы визуальной и акустической системы предупреждений и тревог с отображением типа тревоги/ предупреждения.

2.9.   Наличие градиентного режима, при котором устройство отслеживает и корректирует градиент температуры между контуром пациента кардиоплегическим контуром.

2.10. Наличие »горячих клавиш» для быстрого выставления нужных параметров на аппарате.

2.11. *используется в комплексе с аппаратом искусственного кровообращения

3. Дополнительные  требования:

3.1.   Климатические условия эксплуатации- в помещениях при комнатной температуре.

3.2. Корпуса компонентов системы должны быть выполнены из нержавеющей стали, литого алюминия или аналогичных прочных материалов, устойчивых к коррозии.

3.3.устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.

3.4.    Приведенные данные аппарата и принадлежностей должны быть

подтверждены технической документацией.

3.5.   Все требования к комплектации по пунктам ТЗ должны быть включены в стоимость предложения.

3.6.     Обязательно наличие сервисной организации по обслуживанию данного оборудования на территории РБ.

3.7.       Гарантийный срок обслуживания оборудования не менее 24 мес. с момента поставки.

Приложение 3

1.Требования к комплектации оборудования(1 комплект):

1.1. Термоматрас водяной – 1 шт.

2. Технические требования:

2.1. Устройство должно обеспечивать дополнительное внешнее регулирование тела пациента при проведении оперативного вмешательства.

2.2.  Внешнее покрытие устойчивое к очистке, обработке дез.средствами

2.3. Совместимо с терморегулирующим аппаратом (теплообменником) для АИК

2.4. *Используется в комплексе с терморегулирующим аппаратом (теплообменником) для АИК

3. Дополнительные  требования:

3.1.   Климатические условия эксплуатации- в помещениях при комнатной температуре.

3.2.устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.

3.3.Приведенные данные аппарата и принадлежностей должны быть

подтверждены технической документацией.

3.4.Все требования к комплектации по пунктам ТЗ должны быть включены в стоимость предложения.

3.5 Обязательно наличие сервисной организации по обслуживанию данного оборудования на территории РБ.

3.6.Гарантийный срок обслуживания оборудования не менее 24 мес. с момента поставки.