№551

Приложение 1

Технические характеристики

транспортного аппарата искусственной вентиляции легких.

- Состав оборудования (1-го комплекта).

| Аппарат ИВЛ транспортный, базовый блок, включая встроенный источник автономного питания на 4 часа работы, кислородный шланг высокого давления для подключения аппарата к централизованной системе газообеспечения: | 1 шт. |
| --- | --- |
| Многоразовый дыхательный контур, длиной 3 м, включая датчик потока и клапан выдоха | 2 шт. |
| Система автоматического выбора источника кислорода | 1 шт. |
| Кислородный баллон емкостью 2 л. | 2 шт. |
| Кислородный редуктор с дополнительным портом для подключения регулируемой линии оксигенотерапии | 2 шт. |
| Аппарат должен быть смонтирован на специальной конструкции с возможностью безопасного расположения базового блока одновременно с кислородным баллоном на каталке или койке одновременно с кислородным | - шт. |

2.    Технические требования.

Предлагать аппарат ИВЛ предназначенный для ИВЛ длительностью не менее 60 минут  у пациентов различных возрастных категорий при транспортировке внутри ЛПУ.

2.1..Аппарат ИВЛ должен иметь следующие режимы вентиляции по давлению и по объему:

2.1.1.CMV (IPPV/ IPPV Assist) -контролируемая вентиляция,

2.1.2. СРАР / PS (ASB) самостоятельное дыхание с постоянным положительным давлением;

2.1.3.IMV,SIMV/ ASB -перемежающаяся принудительная вентиляция;

2.1.4.BIPAP – режим с контролем по давлению и обеспечением двух фаз положительного давления в дыхательных путях;

2.1.5.Апное-вентиляция;

2.1.6.Аппарат ИВЛ должен быть оборудован системой, позволяющей проводить ручную вентиляцию;

2.1.7.Режим оксигенотерапии через кислородную маску или назальные канюли.

2.2. Аппарат ИВЛ должен мониторировать следующие параметры:

2.2.1. Давление в дыхательных путях (пиковое, среднее плато, PEEP)

2.2.2.Минутный объем, дыхательный объем, частота дыхания;

2.2.3.Концентрация кислорода во вдыхаемой смеси;

2.2.4.Волновые формы давления и потока в реальном масштабе времени;

2.2.5.Состояние остаточного заряда встроенной батареи;

2.2.6.Отображение текущего значения расхода кислорода в л/мин.

2.3.Устанавливаемые значения:

2.3.1.Время вдоха Tinsp 0,2-8 сек, cоотношение I:E - 1:4 – 2:1, частота 2.3.2.дыхания  2-50/мин;

2.3.3.Дыхательный объем 50-1500 мл;

2.3.4.Чувствительность триггера 3-15 л/мин;

2.3.5.Давление на вдохе 10-50 mbar,  положительное давление конца выдоха 0-20 mbar;

2.3.6. Давление поддержки	0-30 mbar;

2.3.7.Концентрация кислорода 40-100%;

2.3.8.Дозирование потока кислорода в режиме оксигенотерапии 1 – 15 л/мин.

2.4.Электропитание аппарата от сети 220в, бортовой сети автомобиля, встроенной батареи.

2.5.Время автономной работы от аккумулятора не менее 4-х часов. 2.6.Индикатор остаточной емкости аккумуляторной батареи.

2.7.Расход кислорода, обусловленный  пневмоприводом не более 1 л/мин.

2.8.Прилагаемый редуктор давления кислорода должен располагать портом для соединения с линией подачи кислорода (мешком AMBU) и регулировкой скорости потока кислорода от 1 до 10 .

2.9.Тревожная сигнализация по основным параметрам вентиляции.

3.Дополнительные требования.

3.1. Предлагаемое оборудование должно быть устойчиво к механическим воздействиям при его эксплуатации и транспортировке.

3.2. Предлагаемое оборудование должно быть устойчиво к очистке и дезинфекции.

3.3.  Время прибытия сервисного инженера в течение 48 часов после вызова и время восстановления после поломки 1 месяц.