№552

Приложение 1

Технические характеристики

консоли потолочной реанимационной.

1.Состав  оборудования  (1-го комплекта):

| № | Состав (комплектация оборудования) | Кол-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Горизонтальный модуль, со встроенными источниками ненаправленного освещения и освещением для осмотра пациента | 1 шт. | Крепление к перекрытию в 2-х точках, длина 2200-2400 мм. Высота чернового потолка – 3600 мм., высота чистового потолка – 3000 мм. |
| 1.2 | Подвижная каретка | 2 шт. | Перемещение вдоль горизонтального модуля |
| Правая подвесная секция (аппаратная): |  |  |  |
| 1.3 | Поворотное плечо с креплением к подвижной каретке | 1 шт. | Длина 400-500 мм |
| 1.4 | Горизонтальный блок с креплением к поворотному плечу, оснащенный: | 1 шт. |  |
| 1.4.1 | Блок из 3-х электрических розеток 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами | 1 шт. | I особая категория, цвет красный |
| 1.4.2 | Блок из 6-ти электрических розеток 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами | 1 шт. | I категория, цвет белый |
| 1.4.3 | Порт выравнивания потенциалов | 9 шт. |  |
| 1.4.4 | Газовые разъемы, стандарт DIN ISO | 3 шт. | Кислород, сжатый воздух, вакуум |
| 1.4.5 | Компьютерная розетка | 2 шт. | RJ45 |
| 1.5 | Несущая стойка | 2 шт. | Крепление к горизонтальному блоку, диаметр 38 мм, длина 1440 – 1500 мм |
| 1.6 | Полка с боковыми рельсами, выдвижным ящиком и рукоятками управления тормозом | 1 шт. | Крепление между несущими стойками, размеры не менее 450х400 мм (ш х г) |
| 1.7 | Полка с боковыми рельсами | 1 шт. | Крепление между несущими стойками, размеры не менее 450х400 мм (ш х г) |
| 1.8 | Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |  |
| Левая подвесная секция (инфузионная): |  |  |  |
| 1.9 | Поворотное плечо с креплением к подвижной каретке | 1 шт. | Длина 400-500 мм |
| 1.10 | Вертикальная колонна с креплением к поворотному плечу, оснащенная: | 1 шт. | Длина 1000-1100 мм. |
| 1.10.1 | Блок из 3-х электрических розеток 220 В, 50 Гц с контрольными индикаторами | 1 шт. | I особая категория, цвет красный |
| 1.10.2 | Блок из 6-ти электрических розеток 220В, 50 Гц с контрольными индикаторами | 1 шт. | I категория, цвет белый |
| 1.10.3 | Розетка для подключения рентгенаппарата 3,5 кВт, 220В | 1 шт. |  |
| 1.10.4 | Порт выравнивания потенциалов | 9 шт. |  |
| 1.10.5 | Газовые разъемы, стандарт DIN ISO | 3 шт. | Кислород – 1 шт., сжатый воздух – 1 шт., вакуум – 1 шт. |
| 1.10.6 | Выключатель освещения | 2 шт. | Управление источниками ненаправленного освещения и освещением для осмотра пациента |
| 1.11 | Полка с боковыми рельсами и выдвижным ящиком и рукоятками управления тормозом | 1 шт. | Крепление к колонне, размеры не менее 500х400 мм (ш х г) |
| 1.12 | Горизонтальный рельс с комплектом крепления на колонну | 2 шт. | Длина не менее 600 мм. |
| 1.13 | Инфузионная стойка с креплением на горизонтальный рельс | 2 шт. | На 4 крюка |
| 1.14 | Вакуумный аспиратор | 1 к-т. | Крепление на рельс |
| 1.15 | Кислородный пузырьковый увлажнитель | 1 к-т. | Крепление на рельс |
| 1.27 | Корзина для катетеров и канюль с комплектом крепления на рельс | 1 шт. |  |

2.    Технические требования к потолочной реанимационной консоли.

  - Предлагать реанимационные консоли типа «мост», специально спроектированные и предназначенные для палат интенсивной терапии и реанимации.  Консоли должны быть оснащены двумя секциями для установки оборудования. Одна секция предназначена для установки медицинского оборудования (например, аппарат ИВЛ, монитор, дефибриллятор, вакуумный аспиратор). Вторая секция предназначена для крепления инфузионных и шприцевых насосов, устройств дренажа раневого содержимого и другого навесного оборудования.

  - Горизонтальный модуль должен быть оснащен источником ненаправленного (верхнего) света мощностью не менее 108 Вт и источником прямого (нижнего) света мощностью не менее 48 Вт.

  - Обе подвесные конструкции реанимационной консоли, организующие рабочее место, должны крепиться к подвижным кареткам горизонтального модуля и перемещаться как вдоль него, так и вокруг своей оси.

  - Грузоподъемность секций – не менее 100 кг.

  - Обе секции должны быть оснащены электропневматическими тормозами. Управление должно осуществляться с рукояток, расположенных на полках секций, а также с панелей управления, расположенных на вертикальной колонне и горизонтальном блоке.

  - Вакуумный аспиратор должен состоять должен состоять из вакуумного регулятора с поворотным манометром, двух емкостей для сбора секреции объемом не менее 650 мл, корзины для крепления емкостей, силиконового шланга для проведения аспирации, держателя аспирационного шланга и шланга для подключения к системе медицинских газов. Создаваемое разрежение не менее -0.8 бар с возможностью регулировки, максимальное всасывание не менее 45 л/мин. Вакуумный регулятор, держатель аспирационного шланга и корзина для емкостей должны иметь крепление на горизонтальный рельс.

  - Кислородный ингалятор должен состоять из кислородного флоуметра 1-16 л/мин с цифровым отображением скорости потока и флакона увлажнителя с объемом не более 230 мл. Тип крепления – на горизонтальный рельс.

3. Дополнителные требования.

3.1.  Предлагаемое оборудование должно быть устойчиво к механическим  воздействиям при его эксплуатации и транспортировке.

3.2. Предлагаемое оборудование должно быть устойчиво к очистке и дезинфекции.

3.3. Претендент должен иметь сервисный центр в РБ, выполняющий гарантийный, послегарантийный и сервисный ремонт и обслуживание. Наличие необходимых лицензий и разрешений на право выполнения таких работ обязательно.

3.4. Время прибытия сервисного инженера в течение 48 часов после   вызова и время восстановления после поломки 1 месяц.