№553

Приложение 1

1. СОСТАВ ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1. Состав одного комплекта оборудования:

| № п/п | Описание. | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Генератор электрохирургический, с одним изолированным выходом для электролигирования сосудов и тканей. | 1 |
| 1.2 | Подставка-держатель для генератора с горизонтальной верхней полкой. | 1 |
| 1.3 | Педаль для электролигирования. | 1 |
| 1.4 | Инструмент лигирующий-пересекающий, c ножом, длина 20-21 см, диаметр штока 10 мм, ручное управление электролигирующим режимом. Поворот штока на 350-360˚. Возможность диссекции отдельно от лигирования. Прямые закругленные бранши. Кабель в комплекте. Стерильный. | 6 |
| 1.5 | *Прецизионный пластиковый зажим для электролигирования тканей с ножом, длиной 18-19 см, ширина лигирования браншей 1-4 мм, длина лигирования 16-16,5 мм, длина разреза 14,5-15мм, изгиб браншей 28-30˚, ручное управление. Возможность диссекции отдельно от лигирования. Возможность атравматичного захвата тканей. Кабель в комплекте. Стерильный. | 12 |
| 1.6 | *Инструмент лапароскопический лигирующий-пересекающий, c ножом, длина 37-38 см, диаметр штока 5 мм, ручное управление электролигирующим режимом. Возможность диссекции отдельно от лигирования. Возможность атравматичного захвата тканей. Поворот штока на 350-360˚. Рукоять пистолетного типа. Бранши изогнутые, длиной 19-20 мм. Кабель в комплекте. Стерильный | 12 |

2.    Технические требования

2.1. **Предлагаемое оборудование должно соответствовать Европейским требованиям по электромагнитной совместимости (EN 60601-1-2). Прибор должен соответствовать Европейским стандартам безопасности (высокая степень защиты от электротравм – (IEC 601). Класс -1. Тип прибора – CF. Аппарат должен быть защищен от повреждения при дефибрилляции.

2.2. Наличие системы активного подавления токов утечки (суммарный ток утечки на пациента менее 50 мкА (НУ)

2.3.** Наличие системы мониторинга сопротивления тканей больного в операционном поле встроенным микропроцессором (обеспечивает постоянный клинический эффект  на тканях разного типа), с коррекцией энергетической насыщенности выходных параметров тока

2.4. *Наличие системы автоматической стабилизации мощности электрохирургического генератора на выходе в широком диапазоне сопротивления тканей встроенной компьютерной системой обратной связи (подтвердить графиками в сопроводительной инструкции).

2.5. Генератор должен обладать возможностью автоматического распознавания инструментов при их подключении.

2.6. Генератор должен иметь на передней панели световой индикатор, оповещающий пользователя о необходимости перезапуска при возникновении системной ошибки.

2.7. Генератор должен иметь на передней панели световой индикатор, оповещающий пользователя о состоянии системы путем изменения цвета и мерцания/горения.

2.8. Генератор должен иметь на передней панели световой индикатор, оповещающий пользователя о повторном использовании подключенного инструмента.

2.9. Генератор должен иметь на передней панели световой индикатор состояния инструментов или залипания переключателя.

2.10.  Генератор должен обладать возможностью подключения педального переключателя.

2.11.*Генератор должен иметь электролигирующий режим с улучшенными качественными и скоростными характеристиками, основанный на постоянстве подаваемой к тканям мощности, для заваривания с гемостазом артерий мышечного типа до 7 мм диаметром, легочных сосудов, вен, прядей тканей, лимфатических структур. (Подтверждается документом разрешающим лигирование артерий диаметром до 7мм, легочных сосудов, вен, прядей ткани, лимфатических структур).

2.12. Характеристики режима электролигирования: пиковое напряжение до 250 В; мощность не более 270 Вт.

2.13.*Документально подтвержденная продолжительность цикла электролигирования должна составлять 2-4 секунды

2.14. Активация электролигирующего инструмента должна сопровождаться цветовой и звуковой индикацией.

2.15. Подключенный электролигирующий инструмент должен иметь возможность управления при помощи педального переключателя и/или ручное управление.

2.16. Гнездо педального переключателя и разъема для электролигирующего инструмента должно иметь свою конфигурацию и цветовую маркировку.

2.17.* В электролигирующем режиме должна работать  автоматическая система контроля завершения воздействия на ткани с появлением звукового сигнала и светового оповещения по достижении эффекта расплавления и заваривания тканей.

2.18. *В электролигирующем режиме генератор должен подавать пользователю различимый звуковой сигнал и визуальное световое оповещение о неправильном завершении воздействия, означающий требование оценить ситуацию и повторить цикл лигирования до завершения.

2.19. В качестве функции защиты в электролигирующем режиме генератор должен иметь режим ожидания.

2.20. При нераспознавании подключенного инструмента или залипании ручного/ножного переключателя генератор должен подавать звуковой и световой сигналы тревоги (с прекращением подачи мощности на выходы генератора)

Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень технических возможностей, несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения;

**) выполнение указанных пунктов, как более значимых в техническом задании по сравнению с другими, будет оцениваться 2 баллами.

3. Требования предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

Поставщик (производитель) в конкурсном предложении должен представить:

3.1 документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в Республике Беларусь;

3.2 обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию на русском языке;

3.3 документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических и функциональных параметров закупаемого изделия на русском языке.

3.4 в стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка, обучение технического и медицинского персонала (с выдачей подтверждающих документов установленного образца) и гарантийное сервисное обслуживание в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

4. Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию, условия эксплуатации

| 4.1 | Материалы аппарата и составных частей должны быть разрешены к использованию в здравоохранении РБ | Наличие |
| --- | --- | --- |
| ' 4.2 | Устойчивость аппарата к очистке и дезинфекции в соответствии с действующими в РБ санитарными правилами и нормами. | Наличие |
| 4.3 | Соответствие стандартам электробезопасности | Наличие |
| 4.4 | Время прибытия сервисного инженера и время восстановления после поломки при гарантийном обслуживании не более | 48 часов. |