№557

Приложение 1

- Общие требования.

  - Наименование: интраоперационный монитор газового состава крови пациента в физиологическом контуре аппарата ИК в комплекте.

  - Необходимое количество: 2 комплекта.

  - Область применения: непрерывное мониторирование газов крови, кислотно-основного состава крови в артериальной и венозной магистралях контура искусственного кровообращения, мониторирование концентрации калия; обеспечивает непрерывный контроль состояния пациента, что исключает возникновение состояний гипо- или гипероксии, гипо- и гиперкалимии, контролирует снижение уровня оксигенации, исключает дисбаланс текущей потребности и доставляемого количества кислорода, анаробного метаболизма и гипоксического ацидоза. Непрерывное мониторирование указанных параметров крови и быстрые корректировочные действия увеличат безопасность и качество ведения пациента во время искусственного кровообращения, снизят послеоперационные осложнения, неврологические инсульты, время нахождения в реанимации.

  - Поставщик (производитель) в тендерном предложении должен представить:

  - регистрационное удостоверение Министерства Здравоохранения РБ.

  - сертификаты фирмы-производителя, подтверждающие качество предлагаемого оборудования (ISO и т.д.);

  - документы, подтверждающие наличие сервисного обслуживания в Республике Беларусь;

  - обязательство предоставить руководство пользователя и техническую документацию по предлагаемому оборудованию на русском языке;

  - документальные материалы фирмы-производителя для подтверждения технических функциональных параметров закупаемого изделия на русском и английском языке.

  - в стоимость предложения должны быть включены монтаж, наладка оборудования, обучение технического и медицинского персонала и гарантийное сервисное обслуживание в течение 24 месяцев с момента инсталляции.

  - Является средством измерения.

- Состав одного комплекта поставки

    - Монитор газового и электролитного состава-1 шт.

    - Калибратор-1 шт.

    - Держатель датчиков-1 шт.

    - Держатель монитора -1 шт.

    - Сетевой шнур- 1 шт.

Технические характеристики

- Состав оборудования и технические требования:

  - Назначение: предназначен для прямого и непрерывного измерения и мониторинга следующих параметров в контурах искусственного и вспомогательного кровообращения (в артериальной и венозной магистралях):

3.1.1рО2, рСО2, рН, ВЕ

3.1.2 калий

3.1.3 гематокрит, гемоглобин

3.1.4   температура

3.1.5 сатурация кислорода

  - Принцип работы: работа на принципе оптической флуоресценции.

  - Прибор должен иметь встроенную систему автоматической самодиагностики.

  - Прибор должен эффективно использоваться в условиях проведения искусственного кровообращения, как при нормотермии, так и при гипотермии.

  - Система управления, контроля и визулизации аппарата:

    - Прибор должен обладать ЖКИ дисплеем для отображения цифровой информации и графической информации.

    - Размер ЖКИ дисплея не менее 10 дюймов.

    - Пользователей интерфейс на основе сенсорной панели управления.

    - Встроенный интерфейс для подключения к различным аппаратам ИК.

    - Прибор должен отображать информацию:

      - Цифровую.

      - Цифровые тренды.

      - Графические тренды.

      - Цифровой и трендовой информации одновременно.

    - Прибор доложен иметь возможность маркировки событий на шкале тренда.

    - Прибор должен:

      - Иметь возможность ручного ввода границ тревог.

      - Иметь возможность оповещения при отклонении параметров за установленные пределы.

      - Иметь возможность изменения громкости тревог.

      - Иметь возможность постоянного подавления тревог.

      - Иметь возможность временного подавления тревог.

    - Диапазон и разрешение мониторируемых параметров:

      - pH в диапазоне от 6,8 до 8 единиц, не менее, с расширением 0,01

      - рCO2 в диапазоне от 10 до 80 mmHg, не менее, с расширением 1 mmHg.

      - pO2 в диапазоне от 20 до 500 mmHg, не менее, с расширением 1 mmHg.

      - K+ в диапазоне от 3 до 8 ммоль/л, не менее, с расширением 0,1 ммоль/л.

      - T0 в диапазоне от 15 до 400C, не менее, с расширением 10C.

      - SO2 в диапазоне от 60 до 100%, не менее, с расширением 1%.

      - Ht в диапазоне от 15 до 45%, не менее, с расширением 1%.

    - Обновление данных мониторирования- не менее 10 изменений в минуту.

3.6.       Конструктивное исполнение:

3.6.1.  Оборудование должно быть компактным, с возможностью размещения на консолях аппаратов искусственного кровообращения.

3.6.2.     Иметь ручку для переноса.

3.6.3.  Узлы и блоки аппарата должны быть закрыты кожухами, устойчивыми к дезинфекции стандартно применяемыми в хирургии веществами.

3.6.4.    Питание от сети 220 В, от встроенной аккумуляторной батарее, на мониторе должен отражаться знак работы сети переменного тока, уровень зарядки батареи.

3.6.5.   Время работы от батарее не менее 20 мин. при утрате централизованного     питания.

3.6.6.     Наличие встроенного принтера.

3.6.7.  Прибор должен иметь порты для соединения с внешними устройствами (аппаратами искусственного кровообращения) имеющимися в ЛПУ