№560

Приложение 1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

1.   Состав (комплектация) оборудования ( 1 комплект):

1.1. Система экстракорпоральной мембранной оксигенации и вспомогательного кровообращения в составе:

1.1.1. блок управления с приводом центробежного насоса. Оснащённый цветным сенсорным экраном – 1 шт.

1.1.2. резервный блок управления приводом центробежного насоса – 1шт

1.1.3. тележка для транспортировки с вертикальной стойкой для инфузионных растворов – 1шт

1.1.4. газовый смеситель с набором магистралей – 1 шт

1.1.5. привод насоса с индикацией числа оборотов  - 2 шт

1.2. Теплообменник с комплектом водяных шлангов и разъёмов – 1 шт.

2. Технические требования:

2.1. предлагаемое оборудование должно быть предназначено для обеспечения продолжительной ( не менее чем 25 дней) экстракорпоральной оксигенации крови (ЭКМО) при развитии бивентрикулярной сердечной недостаточности, сердечно-легочной недостаточности в условиях операционной, отделения реанимации, а так ж в процессе транспортировки пациента.

2.2. предлагаемая система должна быть многофункциональной. Пользователь должен иметь возможность использования при различных вариантах сердечно-легочной патологии ( моно-, бивентрикулярный обход, ЭКМО) у пациентов с различной массой тела за счёт подключения соответствующих компонентов.

2.3. блок управления массой не более 10 кг

2.3.1. блок управления должен иметь эргономичную рукоятку для переноски одним человеком

2.3.2. блок управления должен иметь цветной ЖК монитор с размером по диагонали не менее 10 дюймов с многоуровневой системой задания и контроля параметров.

2.3.3. наличие пользовательского интерфейса на основе сенсорной панели на поверхности монитора блока управления

2.3.4. устройство должно проводить мониторинг следующих параметров ( скорость потока, пузырьки воздуха, венозное и артериальное давление, венозная и артериальная температура)

2.3.5. наличие датчиков поток/детектор пузырей 3/8”

2.3.6. наличие разъёма для питания от бортовой сети транспортного средства

2.4. конструкция головки центробежного насоса – диагонональная

2.5. объём заполнения одноразовой головки насоса – не более 20 мл

2.6. обеспечение следующих режимов работы:

- непрерывный ( ламинарный ) поток

- пульсирующий поток

2.7. встроенное аварийное аккумуляторное питание должно обеспечивать автономную работу аппарата в течение не менее 300 минут при полной загрузке.

2.8. тележка в комплекте поставки должна обеспечивать надёжное закрепление всех составных частей системы и расходного материала

2.9 в аварийном приводе должна быть предусмотрена возможность  прямого подключения к батарейному питанию.

2.10. насадка для центрифужного мотора должна быть совместима с центрифужным мотором закупаемой системы ЭКМО и вспомогательного кровообращения.

2.11. все контактирующие с кровью составляющие физиологического контура должны иметь биосовместимое покрытие.

2.12 суммарный объём заполнения оксигенатора и одноразовой головки насоса не более 350 мл.

Теплообменник (технические требования):

2.13.Устройство должно обеспечивать управление температурой крови в контуре пациента

2.14. Диапазон управления температурой от 33 до 39 градусов цельсия

2.15. Масса заполненного теплообменника не более 20 кг

2.16. Компактный размер ( возможность размещения на тележке системы экстракорпорального кровообращения)

2.17. Обеспечение индикации заданной температуры, текущей температуры, системы предупреждения и тревог.