**№576**

**Приложение 1**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий:**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Имплантируемая программируемая помпа с объемом резервуара 15-25мл | 5 шт. |
| 2 | Интратекальный катетер с аксессуарами для пункционной имплантации | 5 шт. |
| 3 | Набор для дозаправки помп | 30 шт. |
| 4 | Программатор для регулирования скорости введения лекарства  | 5 шт. |

1. **Технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Требуемые параметры и состав |
| 1.1 | Имплантируемая программируемая помпа с объемом резервуара 15-25мл | - регулируемая скорость введения лекарства в диапазоне 0,05 мл – 4 мл/24 часа |
| 1.2 | - наличие порта для введения медикаментов с возможностью не менее 500 дозаправок |
| 1.3 | - наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарства |
| 1.4 | - срок службы не менее 10 лет |
| 1.5 | - устойчивая и безопасная работа во время магнитно-резонансного исследования с силой поля не менее 3 Тесла |
| 2 | Интратекальный катетер с аксессуарами для пункционной имплантации | -длина не менее 60 см, наружный диаметр дистального конца не более 1,5 мм |
| 3 | Набор для дозаправки помп | - должен содержать набор аксессуаров для асептической дозаправки помп |
| 4 | Программатор для регулирования скорости введения лекарства  | - должен обеспечивать регулировку скорости введения лекарства |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.

**Приложение 2**

**Технические характеристики (описание) медицинских изделий:**

1. **Состав (комплектация) медицинских изделий:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Кол-во |
| 1 | Имплантируемая программируемая помпа с объемом резервуара 35-45мл | 15 шт. |
| 2 | Интратекальный катетер с аксессуарами для пункционной имплантации | 15 шт. |
| 3 | Набор для дозаправки помп | 70 шт. |
| 4 | Программатор для регулирования скорости введения лекарства  | 15 шт. |

1. **Технические требования:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование | Требуемые параметры и состав |
| 1.1 | Имплантируемая программируемая помпа с объемом резервуара 35-45мл | - регулируемая скорость введения лекарства в диапазоне 0,2 мл – 2 мл/24 часа |
| 1.2 | - наличие порта для введения медикаментов с возможностью не менее 500 дозаправок |
| 1.3 | - наличие дополнительного порта для болюсного введения лекарства |
| 1.4 | - срок службы не менее 10 лет |
| 1.5 | - устойчивая и безопасная работа во время магнитно-резонансного исследования с силой поля не менее 3 Тесла |
| 2 | Интратекальный катетер с аксессуарами для пункционной имплантации | -длина не менее 60 см, наружный диаметр дистального конца не более 1,5 мм |
| 3 | Набор для дозаправки помп | - должен содержать набор аксессуаров для асептической дозаправки помп |
| 4 | Программатор для регулирования скорости введения лекарства  | - должен обеспечивать регулировку скорости введения лекарства |

**3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).**

Согласно аукционным документам организатора.