№578

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- Состав (комплектация) медицинских изделий:

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 285 |
| 2 | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа с большим просветом в комплекте со стилетом и адаптером | 285 |
| 3 | Сменный мешок для сбора спинномозговой жидкости | 285 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 1.1. Шкала давления от -5 до + 250 мм. вод. ст. (либо в мм. рт. ст.) с возможностью крепления на стойке; 1.2. Система должна иметь порт для введения лекарств и/или взятия ликвора на анализ, в комплекте с мешком для сбора спинномозговой жидкости 400- 600 мл. |
| 2 | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа с большим просветом в комплекте со стилетом и адаптером | 2.1. Длина катетера не менее 25-40 см, внутренний диаметр 2,0-2,6 мм, внешний диаметр 3,5-4,0 мм, в комплекте должен быть стальной стилет, троакар и адаптер. 2.2. На дистальной части катетера должны быть дренажные перфорации 1,8-2,2 мм и маркировка для определения глубины введения. |
| 3 | Сменный мешок для сбора спинномозговой жидкости | 3.1. Сменный прозрачный мешок объемом не менее 400-600 мл. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяю-щих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Распределение предмета закупки Лот 2

| Наименование |  | Количество, шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РНПЦ неврологии и нейрохирургии | г. Минск | Брестская область | Витебская область | Гродненская область | Гомельская область | Минская область | Могилевская область | Всего |
| Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 150 | 20 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 260 |
| Вентрикулярный катетер для наружного дренажа в комплекте со стилетом и адаптером | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| Люмбальный катетер в комплекте с иглой Туохи и проводником для введения (интродьюсером) | 100 | 20 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 0 | 210 |
| Мешок для сбора спинномозговой жидкости | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий:

- Состав (комплектация) медицинских изделий

| № п/п | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 260 |
| 2. | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа в комплекте со стилетом и адаптером | 50 |
| 3. | Люмбальный катетер в комплекте с иглой Туохи и проводником для введения (интродьюсером) | 210 |
| 4. | Мешок для сбора спинномозговой жидкости | 50 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система наружного дренирования и мониторинга давления ликвора, состоящая из шкалы давления, емкость для сбора спинномозговой жидкости, одноразового мешка для сбора спинномозговой жидкости | 1.1. Шкала давления от -5 до + 250 мм. вод. ст. (либо в мм. рт. ст.) с возможностью крепления на стойке; 1.2. Система должна иметь порт для введения лекарств и/или взятия ликвора на анализ, в комплекте с мешком для сбора спинномозговой жидкости 400- 600 мл. |
| 2. | Вентрикулярный катетер для наружного дренажа в комплекте со стилетом и адаптером | Вентрикулярный катетер, импрегнированный антибиотиком, не менее 20 см в длину, внутренний диаметр 1.2-1,4 мм, внешний диаметр 2,5-2,7 мм. В комплекте должен быть стилет. |
| 3. | Люмбальный катетер в комплекте с иглой Туохи и проводником для введения (интродьюсером) | Длина катетера не менее 80 см, внутренний диаметр 0,6-1,2 мм, внешний диаметр 1,5-1,8 мм. |
| 4. | Мешок для сбора спинномозговой жидкости | Сменный прозрачный мешок объемом не менее 400-600 мл. |

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности).

Согласно аукционным документам организатора.

Примечание:

*) невыполнение данных требований технического задания как определяю-щих класс изделия приведет к отклонению конкурсного предложения.

Разработано:

Врач-нейрохирург

нейрохирургического отделения №3				А.П. Корень

Врач-нейрохирург (заведующий

нейрохирургическим

отделением №3(для детей)                                                      М.В.Талабаев

Врач-нейрохирург

нейрохирургического отделения №3				Е.В. Миронец

Согласовано:

Главный внештатный специалист

по нейрохирургии

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь							Р.Р. Сидорович