№582

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинской техники

и изделий медицинского назначения

Лот №1 - Рентгеновские компьютерные томографы с количеством срезов не менее 64

Состав (комплектация) оборудования (1-го комплекта)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Генератор | 1 |
| 1.2. | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3. | Блок детекторов | 1 |
| 1.4. | Гентри | 1 |
| 1.5. | Стол пациента | 1 |
| 1.6. | Цифровая (компьютерная) система управления сканированием, реконструкции, хранения, просмотра и обработки изображений (консоль оператора), с устройством архивации на СD/DVD/USB | 1 |
| 1.7. | Программное медицинское обеспечение консоли оператора | 1 |
| 1.8. | Цветной ЖКИ-монитор системы для управления сканированием размерами не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900х1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 с разделением задач | 1 |
| 1.9. | Рабочая станция (серверное решение) с программным обеспечением, позволяющая нескольким пользователям (не менее 2) иметь удаленный доступ к приложениям с совместимых компьютеров в локальной сети | 1 |
| 1.10. | Компьютер для просмотра, анализа и обработки изображений (клиент серверного решения) с устройством архивации на СD/DVD/USB, с цветным ЖКИ-монитором размерами не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900х1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 с разделением задач | 2 |
| 1.11. | Источник бесперебойного питания для обеспечения работы всего диагностического комплекса при аварийных ситуациях не менее 10 минут | 1 |
| 1.12. | Климатическая система для процедурной, пультовой, генераторной | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Генератор |  |  |
| 2.1.1. | Мощность | не менее 80 кВт |  |
| 2.1.2. | Диапазон напряжения | не менее 80-135 кВ |  |
| 2.1.3. | Диапазон силы тока | не менее 20-650 мА |  |
| 2.2. | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1. | Время непрерывного спирального сканирования | не менее 100 секунд |  |
| 2.2.2. | Гарантия на рентгеновскую трубку | не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов | * |
| 2.3. | Детекторы |  |  |
| 2.3.1. | Число рядов детектора | не менее 32 | * |
| 2.4. | Гентри |  |  |
| 2.4.1. | Апертура | не менее 70 см |  |
| 2.5. | Стол пациента |  |  |
| 2.5.1. | Максимальная допустимая нагрузка | не менее 200 кг |  |
| 2.5.2. | Сканируемый диапазон | не менее 160 см |  |
| 2.6. | Параметры сканирования |  |  |
| 2.6.1. | Число одновременно выполняемых срезов за один оборот | не менее 64 | * |
| 2.6.2. | Минимальное время сканирования (полный оборот 360°) | не более 0,4 сек |  |
| 2.6.3. | Минимальная толщина среза | не более 0,625 мм |  |
| 2.6.4. | Максимальное поле сканирования (FOV) | не менее 50 см |  |
| 2.7. | Параметры реконструкции изображения |  |  |
| 2.7.1. | Время реконструкции | не менее 16 изображений в сек |  |
| 2.7.2. | Низкоконтрастное разрешение | не более 5,0 мм @ 3HU (0,3%) при дозовой нагрузке не выше 10 мГр (либо не более 3,0 мм @ 3HU (0,3%) при дозовой нагрузке не выше 15 мГр) |  |
| 2.7.3. | Высококонтрастное разрешение | не менее 10 пар лин/см (при 0% MTF) |  |
| 2.7.4. | Программное обеспечение для снижения лучевой нагрузки за счет итерационной реконструкции на основе коррекции сырых данных и иных алгоритмов сканирования и реконструкции сырых данных | Не менее 50% в сравнении с алгоритмом FBP | * |
| 2.7.5. | Технология снижения лучевой нагрузки | с использованием 3D-модуляции в реальном времени |  |
| 2.8. | Компьютерная система для управления сканером (консоль оператора) |  |  |
| 2.8.1. | КТ-болюс | наличие |  |
| 2.8.2. | Программное обеспечение реконструкции изображений, синхронной с диагностическим сканированием, для контроля прохождения контрастного болюса в реальном времени | наличие |  |
| 2.8.3. | Радиологический стандарт DICOM-3 (полный пакет, включая сетевой интерфейс, Worklist) | наличие |  |
| 2.8.4. | Программное обеспечение для подавления артефактов от металлических имплантов | наличие |  |
| 2.8.5. | ЭКГ-синхронизация сканирования | наличие |  |
| 2.9. | Медицинское программное обеспечение для диагностической станции (серверное решение), выпущенное или сертифицированное для клинического использования фирмой-производителем компьютерного томографа |  |  |
| 2.9.1. | Радиологический стандарт DICOM-3 | Полный пакет, включая сетевой интерфейс |  |
| 2.9.2. | Базовое программное обеспечение | Создание и архивирование базы пациентов, 2-D-просмотр, линейные и денситометрические измерения; загрузка, синхронизация и сопоставление не менее 4 исследований пациента |  |
| 2.9.3. | Трехмерная реконструкция | MPR, MIP/MinIP, криволинейные реконструкции, объемное цветовое картирование по плотностям (VR), SSD |  |
| 2.9.4. | Программное обеспечение для измерения объема | 2 лицензии |  |
| 2.9.5. | Программное обеспечение для автоматического распознавания и удаления костной ткани | наличие |  |
| 2.9.6. | КТ-эндоскопия, включая КТ-колонографию | 1 лицензия |  |
| 2.9.7. | КТ-ангиография | автоматизированная субтракция сосудов с трехмерной реконструкцией и количественным анализом |  |
| 2.9.8. | КТ-перфузия | наличие |  |
| 2.9.9. | Программное обеспечение для мультимодального просмотра, совмещения и количественной оценки DICOM-изображений | РКТ, МРТ, ПЭТ (в т.ч. SUV), ОФЭКТ |  |
| 2.9.10. | Кардиологический пакет | с автоматической сегментацией коронарных артерий, автоматическим анализом выраженности их стеноза |  |
| 2.9.11. | Пакет анализа объемов и фракций выброса камер сердца, а также определения массы миокарда | наличие |  |
| 2.9.12. | Пакет количественной и качественной оценки атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах | наличие |  |

Лот № 2.

Рентгеновские компьютерные томографы с количество срезов не менее 128 – 4 комплекта.

Состав (комплектация) оборудования (1-го комплекта)

| № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | Генератор | 1 |
| 1.2. | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3. | Блок детекторов | 1 |
| 1.4. | Гентри | 1 |
| 1.5. | Стол пациента | 1 |
| 1.6. | Цифровая (компьютерная) система управления сканированием, реконструкции, хранения, просмотра и обработки изображений (консоль оператора), с устройством архивации на СD/DVD/USB | 1 |
| 1.7. | Программное медицинское обеспечение консоли оператора | 1 |
| 1.8. | Цветной ЖКИ-монитор системы для управления сканированием размерами не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900х1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 с разделением задач | 1 |
| 1.9. | Рабочая станция (серверное решение) с программным обеспечением, позволяющая нескольким пользователям (не менее 2) иметь удаленный доступ к приложениям с совместимых компьютеров в локальной сети | 1 |
| 1.10. | Компьютер для просмотра, анализа и обработки изображений (клиент серверного решения) с устройством архивации на СD/DVD/USB, с цветным ЖКИ-монитором размерами не менее 23 дюймов и разрешением не менее 1900х1200, либо 2 цветных ЖКИ-монитора, размерами не менее 19 дюймов и разрешением не менее 1280х1024 с разделением задач | 2 |
| 1.11. | Источник бесперебойного питания для обеспечения работы всего диагностического комплекса при аварийных ситуациях не менее 10 минут | 1 |
| 1.12. | Климатическая система для процедурной, пультовой, генераторной | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Генератор |  |  |
| 2.1.1. | Мощность | не менее 80 кВт |  |
| 2.1.2. | Диапазон напряжения | не менее 80-135 кВ |  |
| 2.1.3. | Диапазон силы тока | не менее 20-650 мА |  |
| 2.2. | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1. | Время непрерывного спирального сканирования | не менее 100 секунд |  |
| 2.2.2. | Гарантия на рентгеновскую трубку | не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов | * |
| 2.3. | Детекторы |  |  |
| 2.3.1. | Число рядов детектора | не менее 64 | * |
| 2.4. | Гентри |  |  |
| 2.4.1. | Апертура | не менее 70 см |  |
| 2.5. | Стол пациента |  |  |
| 2.5.1. | Максимальная допустимая нагрузка | не менее 200 кг |  |
| 2.5.2. | Сканируемый диапазон | не менее 180 см |  |
| 2.6. | Параметры сканирования |  |  |
| 2.6.1. | Число одновременно выполняемых срезов за один оборот | не менее 128 | * |
| 2.6.2. | Минимальное время сканирования (полный оборот 360°) | не более 0,4 сек |  |
| 2.6.3. | Минимальная толщина среза | не более 0,625 мм |  |
| 2.6.4. | Максимальное поле сканирования (FOV) | не менее 50 см |  |
| 2.7. | Параметры реконструкции изображения |  |  |
| 2.7.1. | Время реконструкции | не менее 16 изображений в сек |  |
| 2.7.2. | Низкоконтрастное разрешение | не более 5,0 мм @ 3HU (0,3%) при дозовой нагрузке не выше 10 мГр (либо не более 3,0 мм @ 3HU (0,3%) при дозовой нагрузке не выше 15 мГр) |  |
| 2.7.3. | Высококонтрастное разрешение | не менее 10 пар лин/см (при 0% MTF) |  |
| 2.7.4. | Программное обеспечение для снижения лучевой нагрузки за счет итерационной реконструкции на основе коррекции сырых данных и иных алгоритмов сканирования и реконструкции сырых данных | Не менее 50% в сравнении с алгоритмом FBP | * |
| 2.7.5. | Технология снижения лучевой нагрузки | с использованием 3D-модуляции в реальном времени |  |
| 2.8. | Компьютерная система для управления сканером (консоль оператора) |  |  |
| 2.8.1. | КТ-болюс | наличие |  |
| 2.8.2. | Программное обеспечение реконструкции изображений, синхронной с диагностическим сканированием, для контроля прохождения контрастного болюса в реальном времени | наличие |  |
| 2.8.3. | Радиологический стандарт DICOM-3 (полный пакет, включая сетевой интерфейс, Worklist) | наличие |  |
| 2.8.4. | Программное обеспечение для подавления артефактов от металлических имплантов | наличие |  |
| 2.8.5. | ЭКГ-синхронизация сканирования | наличие |  |
| 2.9. | Медицинское программное обеспечение для диагностической станции (серверное решение), выпущенное или сертифицированное для клинического использования фирмой-производителем компьютерного томографа |  |  |
| 2.9.1. | Радиологический стандарт DICOM-3 | Полный пакет, включая сетевой интерфейс |  |
| 2.9.2. | Базовое программное обеспечение | Создание и архивирование базы пациентов, 2-D-просмотр, линейные и денситометрические измерения; загрузка, синхронизация и сопоставление не менее 4 исследований пациента |  |
| 2.9.3. | Трехмерная реконструкция | MPR, MIP/MinIP, криволинейные реконструкции, объемное цветовое картирование по плотностям (VR), SSD |  |
| 2.9.4. | Программное обеспечение для измерения объема | 2 лицензии |  |
| 2.9.5. | Программное обеспечение для автоматического выявления, измерения и оценки в динамике (RECIST) лимфоузлов, образований в легких, печени, других органах | 2 лицензии |  |
| 2.9.6. | Программное обеспечение для автоматического распознавания и удаления костной ткани | наличие |  |
| 2.9.7. | КТ-эндоскопия, включая КТ-колонографию | 1 лицензия |  |
| 2.9.8. | КТ-ангиография | автоматизированная субтракция сосудов с трехмерной реконструкцией и количественным анализом |  |
| 2.9.9. | КТ-перфузия | наличие |  |
| 2.9.10. | Программное обеспечение для мультимодального просмотра, совмещения и количественной оценки DICOM-изображений | РКТ, МРТ, ПЭТ (в т.ч. SUV), ОФЭКТ |  |
| 2.9.11. | Кардиологический пакет | с автоматической сегментацией коронарных артерий, автоматическим анализом выраженности их стеноза |  |
| 2.9.12. | Пакет анализа объемов и фракций выброса камер сердца, а также определения массы миокарда | наличие |  |
| 2.9.13. | Пакет количественной и качественной оценки атеросклеротических бляшек в коронарных сосудах | наличие |  |

Обоснование пунктов, обозначенных «*»:

*2.2.2 Гарантия на рентгеновскую трубку - не менее 24 месяцев без ограничения количества срезов. Ресурс рентгеновской трубки в зависимости от компании- производителя может быть ограничен количеством проведенных сканов (скан-секунд). При этом интенсивность использования рентгеновской трубки может варьировать в зависимости от используемых методов сканирования и приложений, что может ограничить срок эксплуатации излучателя. Обеспечение гарантийных обязательств на рентгеновскую трубку на протяжении не менее 24 месяцев с момента введения системы принципиально для сохранения работоспособности системы.

*2.3.1, 2.6.1 Количество рядов детекторов и максимальное число одновременно выполняемых срезов за один оборот. Использование сканеров с данным количеством рядов детектора и максимальным числом одновременно выполняемых срезов за один оборот позволяет получить дополнительный спектр современных возможностей в ургентной-, кардио-, онко- и нейровизуализации в сравнении с базовыми сканерами, повысить качество получаемых данных и пропускную способность системы в целом.

*2.7.4. Итерационная реконструкция позволяет значительно улучшить соотношение сигнал-шум и снизить лучевую нагрузку на пациента в зависимости от используемого алгоритма обработки до 50% по сравнению с обычными томографами. В изображениях, прошедших итерационную обработку, уровень шумов гораздо ниже, чем при стандартном исследовании с тем же анодным током и той же лучевой нагрузкой. Использование итерационных алгоритмов получения изображений гарантирует их высокое качество при минимальной лучевой нагрузке для любого пациента.

3.Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара:

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание КТ-сканера и комплекта оборудования не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

3.3. В стоимость предложения должны быть включены монтаж и наладка оборудования.

4.Требования, предъявляемые к сервисному обслуживанию

4.1. Участники должны представить:

4.1.1. документальные материалы фирмы-производителя на английском (product date) или русском языке для подтверждения технических и функциональных параметров всего комплекта оборудования.