№646

Приложение 1

- Состав и технические требования.

| Лот 1. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |  |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 1.5 мм х 1.5-2.0 см | 11 |  |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 1.5 мм х 2.5-3.0 см | 14 |  |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |  |
| 1.3. | Система отделения спиралей |  |  | 15 |
| 3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |  |

| Лот 2. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 1.5 мм х 1.5-2.0 см | 11 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.2. | Система отделения спиралей |  | 3 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 3. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |  |  |  |  |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 2.0 мм х 1.5-2.0 см | 11 |  |  |  |  |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 2.0 мм х 3.5-4.0 см | 20 |  |  |  |  |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 2.5 мм х 3.5-4.0 см | 19 |  |  |  |  |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.0 мм х 4.0-5.0 см | 27 |  |  |  |  |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.0 мм х 6.0-7.0 см | 26 |  |  |  |  |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.5.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Система отделения спиралей |  | 20 | - | 2 | 2 | 35 |
| 3. Технические требования для пункта 1.6.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |  |  |  |  |

| Лот 4. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 2.5 мм х 5.0-6.0 см | 14 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.2. | Система отделения спиралей |  | 10 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 5. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |  |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.5 мм х 5.0-6,0 см | 26 |  |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.5 мм х 7.0-8,0 см | 24 |  |
| Итого |  |  | 50 |  |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |  |
| 1.3. | Система отделения спиралей |  | 15 |  |
| 3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |  |

| Лот 6. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 4.0 мм х 5.0-6.0 см | 30 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 4.0 мм х 7.0-8.0 см | 29 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.3. | Система отделения спиралей |  | 20 |
| 3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 7. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 5.0 мм х 9.0-10.0 см | 60 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0125”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.2. | Система отделения спиралей |  | 25 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 8. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 2.0 мм х 2.0-3.0 см | 14 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.0 мм х 5.0-6.0 см | 16 |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 4.0 мм х 7.0-8.0 см | 32 |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 4.0 мм х 10.0-13.0 см | 29 |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 5.0 мм х 15.0-17.0 см | 41 |
| 1.6. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 6.0 мм х 11.0-18.0 см | 36 |
| 1.7. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 8.0 мм х 20.0-27.0 см | 42 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.7.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.8. | Система отделения спиралей |  | 60 |
| 3. Технические требования для пункта 1.8.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 9. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 10.0 мм х 30.0-36.0 | 19 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.2. | Система отделения спиралей |  | 5 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 10. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.5 мм х 5.0-6.0 см | 18 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 3.5 мм х 8.0-12.0 см | 15 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.3. | Система отделения спиралей |  | 10 |
| 3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 11. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 5.0 мм х 9.0-10.0 см | 31 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.2. | Система отделения спиралей |  | 10 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 12. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 6.0 мм х 20.0-26.0 см | 50 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 7.0 мм х 20.0-24.0 см | 50 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.3. | Система отделения спиралей |  | 45 |
| 3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 13. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 9.0 мм х 25.0-33.0 см | 20 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.2. | Система отделения спиралей |  | 10 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 14. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 12.0 мм х 30.0-35.0 см | 7 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 12. | Система отделения спиралей |  | 5 |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 15. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 6.0 мм х 16.0-20.0 см | 22 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 7.0 мм х 15.0-25.0 см | 22 |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 8.0 мм х 27.0-33.0 см | 21 |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 9.0 мм х 27.0-33.0 см | 15 |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 10.0 мм х 30.0-36.0 см | 15 |
| 1.6. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 11.0 мм х 39.0-41.0 см | 13 |
| 1.7. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 12.0 мм х 40.0-45.0 см | 11 |
| 1.8. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 13.0 мм х 43.0-47.0 см | 7 |
| 1.9. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 14.0 мм х 45.0-53.0 см | 7 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.9.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.018”. Форма спирали – сферическая/комплексная/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.10. | Система отделения спиралей |  | 35 |
| 3. Технические требования для пункта 1.10.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 16. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 16.0 мм х 50.0-60.0 см | 6 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм | 18.0 мм х 55.0-65.0 см | 4 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.018”. Форма спирали – сферическая/комплексная/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.3. | Система отделения спиралей |  | 5 |
| 3. Технические требования для пункта 1.3.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 17. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0 мм х 2.0-2.5 см | 9 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.5 мм х 4.0-4.5 см | 9 |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 3.0 мм х 5.5-6.0 см | 11 |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 4.0 мм х 5.0-5.5 см | 11 |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 4.0 мм х 8.0-8.5 см | 9 |
| 1.6. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 5.0 мм х 9.5-10.0 см | 11 |
| 1.7. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 5.0 мм х 14.0-15.0 см | 9 |
| 1.8. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 6.0 мм х 19.0-20.0 см | 13 |
| 1.9. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 7.0 мм х 22.0-23.0 см | 10 |
| 1.10. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 8.0 мм х 26.0-27.0 см | 8 |
| 1.11. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 9.0 мм х 30.0-31.0 см | 7 |
| 1.12. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 10.0 мм х 35.0-36.0 см | 6 |
| 1.13. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 11.0 мм х 39.0-40.0 см | 5 |
| 1.14. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 12.0 мм х 43.0-44.0 см | 5 |
| 1.15. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 13.0 мм х 46.0-47.0 см | 5 |
| 1.16. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 14.0 мм х 44.0-45.0 см | 5 |
| 1.17. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 16.0 мм х 44.0-45.0 см | 5 |
| 1.18. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 18.0 мм х 49.0-50.0 см | 5 |
| 1.19. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 20.0 мм х 47.0-48.0 см | 5 |
| Итого |  |  | 148 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.19.: 2.1. Наружный диаметр спирали: 0.010” - с диаметром витка до 7,0мм; 0.018” - с диаметром витка 7,0мм и более. Форма спирали – сферическая/комплексная/3D 2.2. Мягкость спирали – мягкая, стандартная 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям. |  |  |  |
| 1.20. | Система отделения спиралей |  | 55 |
| 3. Технические требования для пункта 1.20.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот18. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 1.0-1.5 мм х 2.0-2.5 см | 4 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 1.0-1.5 мм х 3.0-3.5 см | 4 |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 1.5-2.0 мм х 2.0-2.5 см | 4 |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 1.5-2.0 мм х 2.5-3.0 см | 5 |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 1.5-2.0 мм х 3.5-4.0 см | 4 |
| 1.6. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0-2.5 мм х 2.0-2.5 см | 6 |
| 1.7. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0-2.5 мм х 3.0-3.5 см | 9 |
| 1.8. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0-2.5 мм х 4.0-4.5 см | 9 |
| 1.9. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0-2.5 мм х 6.0-6.5 см | 9 |
| 1.10. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.0-2.5 мм х 8.0-8.5 см | 4 |
| 1.11. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.5-3.0 мм х 4.0-4.5 см | 10 |
| 1.12. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.5-3.0 мм х 6.0-6.5 см | 10 |
| 1.13. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 2.5-3.0 мм х 8.0-8.5 см | 8 |
| 1.14. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 3.0-3.5 мм х 4.0-4.5 см | 10 |
| 1.15. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 3.0-3.5 мм х 6.0-6.5 см | 10 |
| 1.16. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 3.0-3.5 мм х 8.0-8.5 см | 10 |
| 1.17. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с гидрогелевым покрытием | 3.0-3.5 мм х 10.0-10.5 см | 9 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.17: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.0145”. Форма спирали – сферическая/3D 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль должна иметь гидрогелевое полимерное покрытие для увеличения объема заполнения, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям. |  |  |  |
| 1.8. | Система отделения спиралей |  | 55 |
| 3. Технические требования для пункта 1.8.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 19. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 3.0-6.0 мм х 6.0-8.0 см | 18 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 3.0-6.0 мм х 10.0-12.0 см | 18 |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 3.0-6.0 мм х 14.0-16.0 см | 16 |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 6.0-10.0 мм х 18.0-20.0 см | 16 |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 6.0-10.0 мм х 28.0-30.0 см | 9 |
| 1.6. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 10.0-15.0 мм х 28.0-30.0 см | 9 |
| 1.7. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 10.0-15.0 мм х 35.0-40.0 см | 9 |
| 1.8. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 15.0-20.0 мм х 35.0-40.0 см | 6 |
| 1.9. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм с изменяемой формой и размером витка | 15.0-20.0 мм х 55.0-60.0 см | 6 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.9.: 2.1. Наружный диаметр спирали 0.010-0.018”. Форма спирали – изменяемая, согласно модели 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая, мягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.10. | Система отделения спиралей |  | 35 |
| - Технические требования для пункта 1.10 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 20. Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.0 мм х 2.5-3.5 см | 7 |
| 1.2. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.0 мм х 3.5-4.5 см | 9 |
| 1.3. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.0 мм х 5.5-6.5 см | 7 |
| 1.4. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.0 мм х 7.5-8.5 см | 7 |
| 1.5. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.5 мм х 3.5-4.5 см | 9 |
| 1.6. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.5 мм х 5.5-6.5 см | 9 |
| 1.7. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 2.5 мм х 7.5-8.5 см | 7 |
| 1.8. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 3.0 мм х 3.5-4.5 см | 9 |
| 1.9. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 3.0 мм х 5.5-6.5 см | 11 |
| 1.10. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 3.0 мм х 7.5-8.5 см | 7 |
| 1.11. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 4.0 мм х 5.5-6.5 см | 7 |
| 1.12. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 4.0 мм х 7.5-8.5 см | 7 |
| 1.13. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 4.0 мм х 9.5-10.5 см | 7 |
| 1.14. | Спираль отделяемая с системой доставки и отделения для эмболизации интракраниальных аневризм. | 5.0 мм х 9.5-10.5 см | 9 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1. - 1.14.: 2.1. Наружный диаметр спирали не более 0.010”. Форма спирали – волнообразная.. 2.2. Мягкость спирали – сверхмягкая 2.3. Материал спирали – сплав на основе платины, спираль не должна иметь медикаментозных и полимерных покрытий, а также быть устойчивой к растяжениям и деформациям |  |  |  |
| 1.15. | Система отделения спиралей |  | 55 |
| 3. Технические требования для пункта 1.15.: 3.1. Одноразовое устройство (ручка отделения или провода) должно поставляться стерильным и быть готово к использованию, а также не требовать дополнительных устройств для отделения спиралей 3.2. В случае необходимости поставки многоразовой отделительной системы (блока отделения), поставляется из расчета – один блок на всю партию (ко всем лотам одного производителя) микроспиралей |  |  |  |

| Лот 21. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | Прямой | 171 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,1/1.6F 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.0165 дюймов 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 155 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,5 см 2.4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга |  |  |  |

| Лот 22. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | Прямой | 139 |
| 1.2. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | 45 | 70 |
| 1.3. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | 90 | 24 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.3.: 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,4/1.7F 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017” 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,5 см 2.4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга |  |  |  |

| Лот 23. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых для эмболизации интракраниальных аневризм | «J» | 10 |
| 22. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,4/1.7F 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.017” 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 2,5 см 2.4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга |  |  |  |

| Лот 24. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм | Прямой | 63 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 2,5/2.0F 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.021” 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 8 см 2.4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга |  |  |  |

| Лот 25. Микрокатетеры доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер доставки спиралей отделяемых, стентов церебральных для эмболизации интракраниальных аневризм | Прямой | 47 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр микрокатетера проксимальный /дистальный – не более 3,1/2.6F 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.027” 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см. Длина дистальной гибкой части микрокатетера не менее 8 см 2.4. Два ренгеноконтрастных маркера на кончике на расстоянии 3 см друг от друга |  |  |  |

| Лот 26. Микропроводники гидрофильные церебральные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.014 дюйма | 131 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник должен иметь наружный диаметр 0.014” на всей длине микропроводника 2.2. Общая длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина спиральной оплетки гибкой дистальной части микропроводника не менее 30 см, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, рентгеноконтрастный маркер длинной 3см. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 27. Микропроводники гидрофильные церебральные комбинированные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный комбинированый | 0.012/0.014 дюйма | 196 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник комбинированный должен иметь наружный диаметр 0.012” дистальной части и 0.014” проксимальной части микропроводника 2.2. Общая длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина гибкой дистальной части микропроводника имеющая наружный диаметр 0.012” не менее 30см, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, рентгеноконтрастный маркер длинной 3см. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 28 Микропроводники гидрофильные церебральные комбинированные с удлинителем |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный комбинированый | 0.012/0.014 дюймов | 161 |
| 1.2. | Удлинитель микропроводника | 0.014 дюймов | 46 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник комбинированный должен иметь наружный диаметр 0.012ʺ дистальной части и 0.014ʺ проксимальной части микропроводника 2.2. Общая длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина гибкой дистальной части микропроводника имеющая наружный диаметр 0.012ʺ не менее 30см, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, рентгеноконтрастный маркер длинной 3см. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |
| 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Система удлинения тела проводника должна быть совместима с проксимальным коннектором микропроводника и иметь наружный диаметр не более 0.014ʺ, длину не менее 110см. 3.2. Одноразовая система удлинения должна поставляться стерильной, в отдельной герметичной упаковке. |  |  |  |

| Лот 29. Микропроводники гидрофильные церебральные комбинированные с усиленной поддержкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный комбинированый с усиленной поддержкой | 0.012/0.014 дюйма | 75 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник комбинированный с усиленной поддержкой (жестким телом) должен иметь наружный диаметр 0.012” дистальной части и 0.014” проксимальной части микропроводника 2.2. Общая длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина гибкой дистальной части микропроводника имеющая наружный диаметр 0.012” не менее 30см, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, рентгеноконтрастный маркер длинной 6см. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 30. Катетеры баллонные церебральные двухпросветные для проведения внутрисосудистого ремоделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 7.0-11.0 мм | 3 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наличие двух независимых просветов (внутренний просвет не менее 0.0165” для проводника и отдельный внешний просвет для раздувания и сдувания баллона) 2.2 Суперкомплаентный баллон 2.3. Совместимость с проводником диаметром 0.014” 2.4. Общая длина рабочей части катетера не менее 150 см, наружный диаметр катетера, проксимальный не более 2,9 F |  |  |  |

| Лот 31. Катетеры баллонные церебральные двухпросветные для проведения внутрисосудистого ремоделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 10.0 | 3 |
| 1.2. | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 15.0 | 5 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1. - 1.2.: 2.1. Наличие двух независимых просветов (внутренний просвет не менее 0.0165” для проводника и отдельный внешний просвет для раздувания и сдувания баллона) 2.2 Комплаентный баллон 2.3. Совместимость с проводником диаметром 0.014” 2.4. Общая длина рабочей части катетера не менее 150 см, наружный диаметр катетера, проксимальный не более 2,9 F |  |  |  |

| Лот 32. Катетеры баллонные церебральные двухпросветные для проведения внутрисосудистого ремоделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 20.0 мм | 4 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наличие двух независимых просветов (внутренний просвет не менее 0.0165” для проводника и отдельный внешний просвет для раздувания и сдувания баллона) 2.2 Комплаентный баллон 2.3. Совместимость с проводником диаметром 0.014” 2.4. Общая длина рабочей части катетера не менее 150 см, наружный диаметр катетера, проксимальный не более 2,9 F |  |  |  |

| Лот 33. Катетеры баллонные церебральные однопросветные для проведения внутрисосудистого ремоделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный церебральный однопросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 3.0 мм длина 7.0 мм | 1 |
| 1.2. | Катетер баллонный церебральный однопросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 3.0 мм длина 15.0 мм | 2 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1. - 1.2.: 2.1. Наличие одного просвета используемого для проводника и для раздувания и сдувания баллона 2.2. Суперкомплаентный баллон 2.3. Наружный диаметр проксимальный/дистальный не более – 2.8F/2.5F 2.4. Наличие в комплекте совместимого микропроводника* 2.5. Гидрофильное покрытие баллона |  |  |  |

| Лот 34. Катетеры баллонные церебральные однопросветные для проведения внутрисосудистого ремоделирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный церебральный однопросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 7.0 мм | 1 |
| 1.2. | Катетер баллонный церебральный однопросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 15.0 мм | 1 |
| 1.3. | Катетер баллонный церебральный однопросветный для проведения внутрисосудистого ремоделирования | диаметр 4.0 мм длина 20.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1. - 1.3.: 2.1. Наличие одного просвета используемого для проводника и для раздувания и сдувания баллона 2.2. Суперкомплаентный баллон 2.3. Наружный диаметр проксимальный/дистальный не более – 2.8F/2.5F 2.4. Наличие в комплекте совместимого микропроводника* 2.5. Гидрофильное покрытие баллона |  |  |  |

| Лот 35. Устройство для проведения внутрисосудистого ремоделирования церебральных артерий, неокклюзирующее |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Устройство для проведения внутрисосудистого ремоделирования церебральных артерий, неокклюзирующее | диаметр 1,5 – 4,5 мм длина 28,0-32.0 мм | 2 |
| 1.2 | Устройство для проведения внутрисосудистого ремоделирования церебральных артерий, неокклюзирующее | диаметр 1,5 – 3,5 мм длина 20,0-24.0 мм | 2 |
| 1.3 | Устройство для проведения внутрисосудистого ремоделирования церебральных артерий, неокклюзирующее | диаметр 0,5 – 3,0 мм длина 18,0-22.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.3.: 2.1. Устройство состоит из складной, полностью извлекаемой, тонкой проволочной конструкции, установленной на проволочном проводнике с мягким атравматичным кончиком, доставляется к месту проведения манипуляций с помощью церебрального микрокатетера 2.2. Совместимость с церебральным микрокатетером с внутренним диаметром 0.017” - 0.021” 2.3. Размер (длину и диаметр) извлекаемой проволочной конструкции определяет модель устройства |  |  |  |

| Лот 36. Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |  |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметр 2.5 мм; длина 15.0-19.0 мм | 1 |  |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметр 2.5 мм; длина 20.0-25.0 мм | 2 |  |
| 2. Технические требования для пункта 1.1. - 1.2.: 2.1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.3. Наличие в комплекте совместимого низкопрофильного церебрального микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0.017” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |  |

| Лот 37. Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые плетеные низкопрофильные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметр 3.0-3.5 мм; длина 15.0-19.0 мм | 1 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметр 3.0-3.5 мм; длина 20.0-25.0 мм | 2 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.3. Наличие в комплекте совместимого низкопрофильного церебрального микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0,017” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины и диаметра попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение размера стента |  |  |  |

| Лот 38. Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые плетеные низкопрофильные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметр 4.0 мм; длина 15.0-19.0 мм | 2 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметром 4.0 мм; длина 20.0-25.0 мм | 5 |
| 1.3. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный низкопрофильный | диаметром 4.0 мм; длина 26.0-30.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.3.: 2.1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.3. Наличие в комплекте совместимого низкопрофильного церебрального микрокатетера доставки с внутренним диаметром не более 0,017” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 39. Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые плетеные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1 | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный | Диаметр 4.5 мм; длина 20.0-29.0 мм | 10 |
| 1.2 | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный | диаметр 4.5 мм; длина 30.0-39.0 мм | 4 |
| 1.3 | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый плетеный | Диаметр 5.5 мм; длина 30.0-39.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.3.: 2.1. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.3. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним диаметром не более 0.021” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 40. Стенты церебральные самораскрывающиеся перенаправляющие поток (однослойные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 4.0 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 4 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 4.5 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 4 |
| 1.3. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 4.5 мм; длина 30.0 – 35.0 мм | 3 |
| 1.4. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 5.0 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 2 |
| 1.5. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 5.0 мм; длина 30.0 – 35.0 мм | 2 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.5.: 2.1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 48 нитей) 2.2. Возможность репозиционирования при раскрытии не менее 70-80%. 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом не более 0,029” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 41. Стенты церебральные самораскрывающиеся перенаправляющие поток (однослойные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 5.5 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 3 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) | Диаметр 5.5 мм; длина 30.0 – 35.0 мм | 2 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 48 нитей) 2.2. Возможность репозиционирования при раскрытии не менее 70-80% 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом не более 0,029” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 42. Стенты церебральные самораскрывающиеся перенаправляющие поток (однослойные) с покрытием |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) с покрытием | Диаметр 3.0 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 1 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) с покрытием | Диаметр 3.5 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 1 |
| 1.3. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) с покрытием | Диаметр 4.0 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 2 |
| 1.4. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) с покрытием | Диаметр 4.5 мм; длина 20.0 – 25.0 мм | 3 |
| 1.5. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) с покрытием | Диаметр 4.5 мм; длина 30.0 – 35.0 мм | 2 |
| 1.6. | Стент церебральный самораскрывающийся перенаправляющий поток (однослойный) с покрытием | Диаметр 5.0 мм; длина 30.0 – 35.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.6.: 2.1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 48 нитей) и антитромбогенное покрытие. 2.2. Возможность репозиционирования при раскрытии не менее 70-80% 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,027” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 43. Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые перенаправляющие поток (двухслойные) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 4.0 мм; длина 17.0-23.0 мм | 5 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 4.5 мм; длина 18.0-25.0 мм | 9 |
| 1.3. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 5.0 мм; длина 14.0-21.0 мм | 3 |
| 1.4. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 5.0 мм; длина 19.0-26.0 мм | 4 |
| 1.5. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 5.5 мм; длина 14.0-22.0 мм | 2 |
| 1.6. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток (двухслойный) | Диаметр 5.5 мм; длина 26.0-32.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.6.: 2.1. Стент должен иметь специальную двухслойную структуру: наружный слой из не менее 16 плетеных нитей с целью обеспечения радиального усилия; внутренний слой из не менее 48 плетеных нитей с целью обеспечения перенаправления потока крови 2.2. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,027” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 44. Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые перенаправляющие поток низкопрофильные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 2.0-2.5 мм; длина 15.0-20.0 мм | 2 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 3.0 мм; длина 17.0-22.0 мм | 3 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.5.: 2.1. Стент должен иметь плотное плетение из не менее 48 нитей, длина которого определяет модель стента. 2.2. Возможность репозиционирования при раскрытии 70-80% 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,021” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 45. Стенты церебральные самораскрывающиеся нитиноловые перенаправляющие поток, (однослойные, репозиционируемые). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 3.5 мм; длина 16.0-20.0 мм | 1 |
| 1.2. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 3.5 мм; длина 20.0-23.0 мм | 2 |
| 1.3. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 4.0 мм; длина 16.0-20.0 мм | 2 |
| 1.4. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 4.0 мм; длина 24.0-26.0 мм | 4 |
| 1.5. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 4.5 мм; длина 16.0-20.0 мм | 3 |
| 1.6. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 4.5 мм; длина 24.0-26.0 мм | 4 |
| 1.7. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 4.5 мм; длина 26.0-28.0 мм | 2 |
| 1.8. | Стент церебральный самораскрывающийся нитиноловый перенаправляющий поток | Диаметр 5.0 мм; длина 24.0-26.0 мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.8.: 2.1. Стент должен иметь плотное однослойное плетение (не менее 64 нитей) 2.2. Возможность репозиционирования при раскрытии 100% 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента, либо специальных нитей-маркеров на протяжении стента для контроля степени его раскрытия и адаптации к стенке сосуда 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,021” с прямым кончиком Примечание: при наличии у производителя стентов различной длины попадающих в диапазон длин одного из пунктов – подавать к участию наибольшее значение длины стента |  |  |  |

| Лот 46. Стенты церебральные для лечения интракраниальных бифуркационных аневризм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент церебральный для лечения интракраниальных бифуркационных аневризм | Для сосудов диаметром 2.5-3.5 мм | 5 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Стент должен быть специально разработан для использования с целью лечения интракраниальных бифуркационных аневризм и иметь цветкообразное расширение в дистальной части 2.2. Наличие не менее четырех лепестков с рентгенконтрастными маркерами 2.2. Наличие в комплекте системы отделения устройства (при необходимости) 2.4. Наличие в комплекте совместимого церебрального микрокатетера доставки с гидрофильным покрытием дистальной части и внутренним просветом 0,021” с прямым кончиком Примечание: диаметр цветкообразной части согласуется с заказчиком на момент поставки |  |  |  |

| Лот 47. Устройство (окклюдер) для лечения интракраниальных аневризм с широкой шейкой |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Устройство (окклюдер) для лечения интракраниальных аневризм | Ширина и высота согласуется дополнительно | 5 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Имплантируемое устройство (окклюдер) состоит из плетеных нитиноловых нитей создающих бочкообразный каркас 2.2. Имплантируемое устройство (окклюдер) должно иметь систему доставки, быть самораскрывающимся при выведении из катетера доставки с возможностью репозиционирования 2.3. Наличие в комплекте с имплантируемым устройством (окклюдером) совместимого церебрального микрокатетера доставки 2.4. Наличие в комплекте системы отделения устройства (окклюдера) Примечание: модель (Ширина и высота) устройства согласуется с заказчиком на момент поставки |  |  |  |

| Лот 48. Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся конусовидные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся конусовидный | 5.0-6.0/8.0-9.0 мм х 30.0-35.0 мм | 72 |
| 1.2. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся конусовидный | 5.0-6.0/8.0-9.0 мм х 40.0-45.0 мм | 88 |
| 1.3. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся конусовидный | 6.0-7.0/9.0-10.0 мм х 30.0-35.0 мм | 82 |
| 1.4. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся конусовидный | 6.0-7.0/9.0-10.0 мм х 40.0-45.0 мм | 116 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.4.: 2.1. Конструкция стента: саморасширяющийся нитиноловый стент конической формы, на системе доставки 2.2. Система доставки – катетер длинной 130-150 см, совместимый с проводником диаметром 0.014” и направляющим катетером до 8F 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров стента |  |  |  |

| Лот 49. Стенты каротидные саморасширяющиеся плетеные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент каротидный саморасширяющийся плетеный | 6.0 мм х 20.0-25.0 мм | 34 |
| 1.2. | Стент каротидный саморасширяющийся плетеный | 8.0 мм х 20.0-25.0 мм | 35 |
| 1.3. | Стент каротидный саморасширяющийся плетеный | 8.0 мм х 27.0-33.0 мм | 44 |
| 1.4. | Стент каротидный саморасширяющийся плетеный | 10.0 мм х 27.0-33.0 мм | 31 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.4.: 2.1. Конструкция стента: однослойный, плетеный, на системе доставки 2.2. Система доставки – катетер длинной 130-150 см, совместимый с проводником диаметром 0.014” и направляющим катетером до 8F 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров стента |  |  |  |

| Лот 50. Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 10 мм х 20.0 мм | 17 |
| 1.2. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 10 мм х 30.0 мм | 22 |
| 1.3. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 9 мм х 20.0 мм | 46 |
| 1.4. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 8 мм х 25.0 мм | 53 |
| 1.5. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 7 мм х 25.0 мм | 29 |
| 1.6. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 6 мм х 25.0 мм | 20 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1-1.6.: 2.1. Конструкция стента: стент должен иметь двуслойную плетеную структуру из нитиноловых волокон с ячейкой до 450мкм, на системе доставки 2.2. Возможность репозиционирования (обратного извлечение в систему доставки) стента при раскрытии до 50 % 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента |  |  |  |

| Лот 51. Стенты каротидные нитиноловые саморасширяющиеся двуслойные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 10 мм х 40.0 мм | 34 |
| 1.2. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 9 мм х 30.0 мм | 57 |
| 1.3. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 9 мм х 40.0 мм | 24 |
| 1.4. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 8 мм х 30.0 мм | 32 |
| 1.5. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 8 мм х 40.0 мм | 25 |
| 1.6. | Стент каротидный нитиноловый саморасширяющийся двуслойный | 7 мм х 40.0 мм | 20 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.6.: 2.1. Конструкция стента: стент с открытым дизайном ячейки должен иметь двуслойную структуру из нитиноловых волокон (внутри), и защитного рукава из полиэтилентерефталата (снаружи) с ячейкой до 180мкм, на системе доставки 2.2. Конструкция стента исключающая его значительное укорочение при имплантации 2.3. Наличие рентгенконтрастных маркеров по краям стента. |  |  |  |

| Лот 52. Системы дистальной защиты сосудистого русла от эмболии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии | Для сосудов диаметром 4.0-7.0 мм | 450 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Возможность вращения и перемещения фильтра (корзиночного типа) по проводнику 2.2. Длина проводника системы – 180 – 190 см 2.3. Диаметр системы доставки не более 6F 2.4. Наличие рентгенконтрастных маркеров на корзине 2.5. Профиль проходимости (Crossing profile) не более 3.2 F |  |  |  |

| Лот 53. Системы дистальной защиты сосудистого русла от эмболии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии | Для сосудов диаметром 3.0-4.5 мм | 35 |
| 1.2. | Система дистальной защиты сосудистого русла от эмболии | Для сосудов диаметром 4.5-6.5 мм | 56 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Совместимость крепления дискретного фильтра (корзиночного типа) с любым проводником 0,014” по типу RX (Rapid Exchange) 2.2. Длина системы доставки корзины – 160 – 170 см 2.3. Материал фильтрующей корзины – нитинол 2.4. Наличие рентгенконтрастных маркеров на корзине 2.5. Профиль системы доставки не более 3.5 F 2.6. Профиль системы извлечения не более 4.5F |  |  |  |

| Лот 54. Системы проксимальной защиты сосудистого русла от эмболии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Система проксимальной защиты сосудистого русла от эмболии | 9F | 92 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Система проксимальной защиты церебрального русла должна иметь два атравматичных баллона, обеспечивающих остановку антеградного кровотока из общей каротидной артерии и ретроградного кровотока из внешней каротидной артерии 2.2. Наличие клапана на дистальном кончике системы, для предотвращения обратного потока при установке 2.3. Система защиты должна иметь рабочий канал диаметром не менее 0,083” для проведения системы доставки стента 2.4. Внешний диаметр – не более 9F 2.5. Наличие в комплекте специального шприца для постоперационной аспирации и фильтра для визуальной проверки наличия тромбэмболических загрязнений 2.6. Наличие двух рентгенконтрастных маркеров на системе для визуализации и позиционирования баллонов. |  |  |  |

| Лот 55. Катетеры баллонные каротидные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный каротидный | 4.0 мм х 20.0 мм | 125 |
| 1.2. | Катетер баллонный каротидный | 5.0 мм х 20.0 мм | 282 |
| 1.3. | Катетер баллонный каротидный | 6.0 мм х 20.0 мм | 240 |
| 1.4. | Катетер баллонный каротидный | 7.0 мм х 20.0 мм | 108 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.4.: 2.1. Коаксиальный баллонный катетер (Rx) совместимый с проводником диаметром 0.014” 2.2. Длина шафта – 130–150 см 2.3. Номинальное давление не менее 7 атм. Давление разрыва для баллонов диаметром от 4.0 до 6.0 мм не менее 14 атм |  |  |  |

| Лот 56. Катетеры направляющие (проводниковые) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетеры направляющие (проводниковые) | 6F | 260 |
| 1.2. | Катетеры направляющие (проводниковые) | 7F | 460 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Внутренний диаметр для катетеров 6F – не менее 0.071”, для катетеров 7F - 0.081”. 2.2. Длина катетера – 90–100 см 2.3. Катетер должен иметь посегментно мягкий атравматичный кончик с наружным гидрофильным покрытием 2.4. Катетер должен быть предназначен для катетеризации периферических (в т. ч. экстракраниальных отделов брахиоцефальных) артерий. |  |  |  |

| Лот 57. Устройство для механической тромбоэкстрации с катетером доставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Устройство для механической тромбоэкстрации | Диаметр: 3.0-4.0 мм; Длина: 15-30 мм | 55 |
| 1.2. | Микрокатетер церебральный для доставки устройства для тромбоэкстракции | Внутренний просвет – до 0.017 ” | 55 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Устройство предназначено для механической для тромбэкстракции из церебральных артерий 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров на устройстве 2.3. Устройство представляет собой саморасширяемую конструкцию на системе доставки 2.4. Совместимо с микрокатетером внутренним диаметром не более 0.017” 3. Технические требования для пункта 1.2.: 2.1. Микрокатетер предназначен для доставки церебральных устройств при рентгеноэндоваскулярных вмешательствах на церебральных артериях 2.2. Внутренний диаметр микрокатетера не более 0.017” 2.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см 2.4. Ренгеноконтрастный маркер на кончике катетера, наружное гидрофильное покрытие |  |  |  |

| Лот 58. Устройство для механической тромбоэкстрации с катетером доставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Устройство для механической тромбоэкстрации | Диаметр: 4.0-5.0 мм; Длина: 20-30 мм | 55 |
| 1.2. | Микрокатетер церебральный для доставки устройства для тромбоэкстракции | Внутренний просвет – до 0.025 ” | 55 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Устройство предназначено для механической для тромбэкстракции из церебральных артерий 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров на устройстве 2.3. Устройство представляет собой саморасширяемую конструкцию на системе доставки 2.4. Совместимо с микрокатетером внутренним диаметром не более 0.025 ”. 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Микрокатетер предназначен для доставки церебральных устройств при рентгеноэндоваскулярных вмешательствах на церебральных артериях 3.2. Внутренний диаметр микрокатетера не более 0.025” 3.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см 3.4. Ренгеноконтрастный маркер на кончике катетера, наружное гидрофильное покрытие |  |  |  |

| Лот 59. Устройство для механической тромбоэкстрации с катетером доставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Устройство для механической тромбоэкстрации | Диаметр: 4.0-5.0 мм; Длина: 30-45 мм | 55 |
| 1.2. | Микрокатетер церебральный для доставки устройства для тромбоэкстракции | Внутренний просвет – до 0.025 ” | 55 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Устройство предназначено для механической для тромбэкстракции из церебральных артерий 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров на устройстве 2.3. Устройство представляет собой саморасширяемую конструкцию на системе доставки 2.4. Совместимо с микрокатетером внутренним диаметром не более 0.025” 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Микрокатетер предназначен для доставки церебральных устройств при рентгеноэндоваскулярных вмешательствах на церебральных артериях 3.2. Внутренний диаметр микрокатетера не более 0.021” 3.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 150 см 3.4. Ренгеноконтрастный маркер на кончике катетера, наружное гидрофильное покрытие |  |  |  |

| Лот 60. Устройство для механической тромбоэкстрации с катетером доставки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Устройство для механической тромбоэкстрации | Диаметр: 6.0 мм; Длина: 30-45 мм | 45 |
| 1.2. | Микрокатетер церебральный для доставки устройства для тромбоэкстракции | Внутренний просвет – до 0.027 ” | 45 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Устройство предназначено для механической для тромбэкстракции из церебральных артерий 2.2. Наличие рентгенконтрастных маркеров на устройстве 2.3. Устройство представляет собой саморасширяемую конструкцию на системе доставки 2.4. Совместимо с микрокатетером внутренним диаметром не более 0.027” 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Микрокатетер предназначен для доставки церебральных устройств при рентгеноэндоваскулярных вмешательствах на церебральных артериях 3.2. Внутренний диаметр микрокатетера не более 0.027” 3.3. Длина рабочей части микрокатетера не менее 130 см 3.4. Ренгеноконтрастный маркер на кончике катетера, наружное гидрофильное покрытие |  |  |  |

| Лот 61. Микропроводники гидрофильные церебральные |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.014 дюйма | 312 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник должен иметь наружный диаметр 0.014”, допускается сужение дистальной части микропроводника до 0.012”. 2.2. Общая длина микропроводника не менее 195 см 2.3. Микропроводник должен иметь мягкий дистальный кончик, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, имеющий рентгеноконтрастный маркер дистального края. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 62. Микропроводники гидрофильные церебральные с удлинителем. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.014 дюйма | 118 |
| 1.2. | Удлинитель микропроводника | 0.014 дюйма | 53 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Микропроводник должен иметь наружный диаметр 0.014”, допускается сужение дистальной части микропроводника до 0.012”. 2.2. Общая длина микропроводника не менее 195 см 2.3. Микропроводник должен иметь мягкий дистальный кончик, тип кончика – прямой, мягкий, с возможностью моделирования формы, имеющий рентгеноконтрастный маркер дистального края. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Система удлинения тела проводника должна быть совместима с проксимальным коннектором микропроводника и иметь наружный диаметр 0.014ʺ, длину не менее 110см. 3.2. Одноразовая система удлинения должна поставляться стерильной, в отдельной герметичной упаковке. |  |  |  |

| Лот 63. Набор для внутрисосудистой тромбаспирации из церебральных сосудов большого диаметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер направляющий гидрофильный | Форма кончика Straight/MP | 130 |
| 1.2. | Катетер аспирационный гидрофильный | Форма кончика прямая | 130 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 8.0F/8.0F 2.2. Рабочая длина 90-95 см 2.3. Внутренний диаметр не менее 0.085" 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 6.0F/6.0F 3.2. Рабочая длина не менее 130 см 3.3. Внутренний диаметр не менее 0.068" 4. Технические требования для пунктов 1.1.-1.2: 4.1. Катетеры предназначены для цереброваскулярных процедур (внутрисосудистой тромбаспирации) при выполнении эндоваскулярных вмешательств 4.2. Катетеры должны иметь многослойное покрытие, зоны с различной степенью жесткости и атравматичный кончик с рентгеноконтрастным маркером. 4.3. Катетеры аспирационные, посредством аспирационной трубки с коннектором, должны иметь возможность прямого подключения к аспирационной помпе или аспирационному шприцу. |  |  |  |

| Лот 64. Набор для внутрисосудистой тромбаспирации из церебральных сосудов большого диаметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер направляющий гидрофильный | Форма кончика Straight/MP | 69 |
| 1.2. | Катетер аспирационный гидрофильный | Форма кончика прямая | 69 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 8.0F/8.0F 2.2. Рабочая длина 90-95 см 2.3. Внутренний диаметр не менее 0.085" 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 6.0F/5.75F 3.2. Рабочая длина не менее 130 см 3.3. Внутренний диаметр не менее 0.064" 4. Технические требования для пунктов 1.1.-1.2: 4.1. Катетеры предназначены для цереброваскулярных процедур (внутрисосудистой тромбаспирации) при выполнении эндоваскулярных вмешательств 4.2. Катетеры должны иметь многослойное покрытие, зоны с различной степенью жесткости и атравматичный кончик с рентгеноконтрастным маркером. 4.3. Катетеры аспирационные посредством аспирационной трубки с коннектором должны иметь возможность прямого подключения к аспирационной помпе или аспирационному шприцу |  |  |  |

| Лот 65. Набор для внутрисосудистой тромбаспирации из церебральных сосудов среднего диаметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер направляющий гидрофильный | Форма кончика Straight/MP | 80 |
| 1.2. | Катетер аспирационный гидрофильный | Форма кончика прямая | 80 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 8.0F/8.0F 2.2. Рабочая длина не менее 80/90 см 2.3. Внутренний диаметр не менее 0.085" 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 6.0F/4.3F 3.2. Рабочая длина не менее 130 см 3.3. Внутренний диаметр не менее 0.041" 4. Технические требования для пунктов 1.1.-1.3: 4.1. Катетеры предназначены для цереброваскулярных процедур (внутрисосудистой тромбаспирации) при выполнении эндоваскулярных вмешательств 4.2. Катетеры должны иметь многослойное покрытие, зоны с различной степенью жесткости и атравматичный кончик с рентгеноконтрастным маркером. 4.3. Катетеры аспирационные посредством аспирационной трубки с коннектором должны иметь возможность прямого подключения к аспирационной помпе или аспирационному шприцу. |  |  |  |

| Лот 66. Набор для внутрисосудистой тромбаспирации из церебральных сосудов малого диаметра |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер направляющий гидрофильный | Форма кончика Straight/MP | 85 |
| 1.2. | Катетер аспирационный гидрофильный | Форма кончика прямая | 85 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 6.0F/6.0F 2.2. Рабочая длина не менее 95/105 см 2.3. Внутренний диаметр не менее 0.071" 3. Технические требования для пункта 1.2.: 3.1. Наружный диаметр прокс./дист. – 4.7F/3.8F 3.2. Рабочая длина не менее 150 см 3.3. Внутренний диаметр не менее 0.035" 4. Технические требования для пунктов 1.1.-1.3: 4.1. Катетеры предназначены для цереброваскулярных процедур (внутрисосудистой тромбаспирации) при выполнении эндоваскулярных вмешательств 4.2. Катетеры должны иметь многослойное покрытие, зоны с различной степенью жесткости и атравматичный кончик с рентгеноконтрастным маркером. 4.3. Катетеры аспирационные посредством аспирационной трубки с коннектором должны иметь возможность прямого подключения к аспирационной помпе или аспирационному шприцу. |  |  |  |

| Лот 67. Катетер церебральный аспирационный гидрофильный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер церебральный аспирационный гидрофильный | 5F | 120 |
| 2. Технические требования для пункта 1.2.: 2.1. Катетер с наружным гидрофильным покрытием для тромбоаспираций из церебральных артерий 2.2. Дистальный мягкий кончик должен быть прямым, имеющим длину не менее 8cм. 2.2. Наружный диаметр катетера не более 5F, внутренний просвет не менее 0,055”, длина катетера не менее 125-135см Примечание: при наличии у производителя катетеров различной длины попадающих в требуемый диапазон длин – подавать к участию наибольшее значение длины катетера |  |  |  |

| Лот 68. Катетер церебральный аспирационный гидрофильный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер церебральный аспирационный гидрофильный | 6F | 112 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Катетер с наружным гидрофильным покрытием для тромбоаспираций из церебральных артерий 2.2. Дистальный мягкий кончик должен быть прямым, имеющим длину не менее 8cм. 2.2. Наружный диаметр катетера не более 6F, внутренний просвет не менее 0.068”, длина катетера не менее 125-135см Примечание: при наличии у производителя катетеров различной длины попадающих в требуемый диапазон длин – подавать к участию наибольшее значение длины катетера |  |  |  |

| Лот 69. Катетер направляющий с баллоном на кончике |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер направляющий с баллоном на кончике | Наружный диаметр 9F | 115 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Катетер должен иметь раздуваемый баллон на кончике для временной окклюзии сонной артерии 2.2. Наружный диаметр катетера 9F, внутренний просвет не менее 0.085”, рабочая длина катетера 90-95 см |  |  |  |

| Лот 70. Шприц для создания отрицательного давления (VacLock) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Шприц для создания отрицательного давления (VacLock) в комплекте | 20-30мл | 635 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Корпус шприца прозрачный со шкалой объёма с коннектором типа Luer-Lock («папа») 2.2. Шприц имеет 4-6 позиций запорного механизма. 2.3. В комплекте шприц (1-2шт.), прозрачная удленительная трубка (1шт.) и краник с соединительными элементами Luer-lock (1шт.). |  |  |  |

| Лот 71. Проводник гидрофильный для введения ангиографического катетера |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Проводник гидрофильный для введения ангиографического катетера | Длинна 160 – 200 см | 2630 |
| 1.2. | Проводник гидрофильный для введения ангиографического катетера | Длинна 260 – 300 см | 1495 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Проводник должен иметь диаметр 0,035” и гидрофильное покрытие на всем протяжении 2.2. Проводник должен иметь нитиноловое ядро и закругленный ангулированный до 45 градусов мягкий кончик |  |  |  |

| Лот 72. Катетер ангиографический диагностический церебральный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер ангиографический диагностический церебральный | «Headhunter1» | 1140 |
| 1.2. | Катетер ангиографический диагностический церебральный | «Vertebral» | 1355 |
| 1.3. | Катетер ангиографический диагностический церебральный | «Simmons1/Sidewinder1» | 330 |
| 1.4. | Катетер ангиографический диагностический церебральный | «Simmons2/Sidewinder2» | 495 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.4: 2.1. Катетер должен иметь гидрофильное покрытие, наружный диаметр 5F, внутренний просвет не менее 0.038” и длинну не менее 100см 2.2. Катетер должен иметь атравматичный ангулированный (соответственно модели) кончик с посегментной мягкостью |  |  |  |

| Лот 73. Интродьюсер в комплекте |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Интродьюсер в комплекте | 8F | 800 |
| 1.2. | Интродьюсер в комплекте | 9F | 580 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Комплект состоит из интродьюсера с гемостатическим клапаном и боковым промываемым портом, фиксируемого дилятора, пункционной ангиографической иглы 18-20G и минипроводника с диаметром 0,032” - 0.035”, длинной не менее 30 см 2.2. Диаметр внутреннего просвета интродьюсера должен соответствовать модели, длина интродьюсера 11 – 18 см |  |  |  |

| Лот 74. Системы для закрытия пункционных отверстий шовного типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Система для закрытия пункционных отверстий шовного типа | Для инструментария диаметром 5F-8F | 770 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Принцип действия системы должен быть основан на ушивании пункционного отверстия моноволоконной нитью. |  |  |  |

| Лот 75. Системы для закрытия пункционных отверстий с использованием коллагеновых материалов якорного типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Система для закрытия пункционных отверстий с использованием коллагеновых материалов якорного типа | 6F | 895 |
| 1.2. | Система для закрытия пункционных отверстий с использованием коллагеновых материалов якорного типа | 8F | 630 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1-1.2.: 2.1. Устройство должно состоять из абсорбируемого коллагенового тампона и специального абсорбируемого полимерного якоря, соединенных между собой абсорбируемой шовной нитью. |  |  |  |

| Лот 76. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, вязкость 12 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) и шприцами для введения. | Вязкость 12 | 35 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком 2.2. Индекс вязкости имплантата жидкого неадгезивного – 12 2.3. Состав одного стерильного комплекта: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком – 1 флакон (1,5мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1флакон (1,5мл) , шприцы с делением не более 0,02 мл – 3 шт. |  |  |  |

| Лот 77. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, вязкость 18 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) и шприцами для введения. | Вязкость 18 | 190 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком 2.2. Индекс вязкости имплантата жидкого неадгезивного – 18 2.3. Состав одного стерильного комплекта: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком – 1 флакон (1,5мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1флакон (1,5мл) , шприцы с делением не более 0,02 мл – 3 шт. |  |  |  |

| Лот 78. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, вязкость 20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) и шприцами для введения. | Вязкость 20 | 100 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком 2.2. Индекс вязкости имплантата жидкого неадгезивного – 20 2.3. Состав одного стерильного комплекта: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком – 1 флакон (1,5мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1флакон (1,5мл) , шприцы с делением не более 0,02 мл – 3 шт. |  |  |  |

| Лот 79. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, вязкость 34 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |  |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с танталом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) и шприцами для введения | Вязкость 34 | 40 |  |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком 2.2. Индекс вязкости имплантата жидкого неадгезивного – 34 2.3. Состав одного стерильного комплекта: этилен-винил алкоголь кополимера (EVOH) с танталовым порошком – 1 флакон (1,5мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1флакон (1,5мл) , шприцы с делением не более 0,02 мл – 3 шт. |  |  |  |  |

| Лот 80. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим компонентом, концентрация 25% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим рентгеноконтрастным агентом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) с адаптерами | Концентрация 25 % | 130 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: poly-lactide-co-glycoide (PGLA), poly-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), йодсодержащий рентгеноконтрастный агент – Tri-idophenol 2.2. Концентрация жидкого неадгезивного имплантата - 25 % 2.3. Состав одного стерильного комплекта: имплантат жидкий неадгезивный – 1 шприц (1,0мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1 шприц (1,0мл), коннекторы/адаптеры для различных микрокатетеров |  |  |  |

| Лот 81. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим компонентом, концентрация 30% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим рентгеноконтрастным агентом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) с адаптерами | Концентрация 30 % | 120 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: poly-lactide-co-glycoide (PGLA), poly-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), йодсодержащий рентгеноконтрастный агент – Tri-idophenol 2.2. Концентрация жидкого неадгезивного имплантата - 30 % 2.3. Состав одного стерильного комплекта: имплантат жидкий неадгезивный – 1 шприц (1,0мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1 шприц (1,0мл), коннекторы/адаптеры для различных микрокатетеров |  |  |  |

| Лот 82. Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим компонентом, концентрация 35% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |  |
| 1.1. | Имплантат жидкий неадгезивный для эндоваскулярной эмболизации с йодсодержащим рентгеноконтрастным агентом, в наборе с диметилсульфоксидом (DMSO) с адаптерами | Концентрация 35 % | 80 |  |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Состав имплантата жидкого неадгезивного: poly-lactide-co-glycoide (PGLA), poly-hydroxyethyl methacrylate (HEMA), йодсодержащий рентгеноконтрастный агент – Tri-idophenol 2.2. Концентрация жидкого неадгезивного имплантата - 35 % 2.3. Состав одного стерильного комплекта: имплантат жидкий неадгезивный – 1 шприц (1,0мл), диметилсульфоксид (DMSO) – 1 шприц (1,0мл), коннекторы/адаптеры для различных микрокатетеров |  |  |  |  |

| Лот 83. Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый, с отделяемым кончиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 1,5 см | 9 |
| 1.2. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 3,0 см | 38 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Профиль дистального кончика не более 1.5 F 2.2. Профиль проксимальной части не более 2.7 F 2.3. Длина микрокатетера общая не менее 165 см |  |  |  |

| Лот 84. Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый, с отделяемым кончиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 1,5 см | 3 |
| 1.2. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 2,5 см | 5 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.-1.2.: 2.1. Профиль дистального кончика 1.2 F 2.2. Профиль проксимальной части не более 2.7 F 2.3. Длина микрокатетера общая не менее 165 см |  |  |  |

| Лот 85. Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый, с отделяемым кончиком |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, с отделяемым кончиком, DMSO-совместимый | Длина отделяемого кончика - 5,0 см | 18 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль дистального кончика не более 1.5 F 2.2. Профиль проксимальной части не более 2.7 F 2.3. Длина микрокатетера общая не менее 165 см |  |  |  |

| Лот 86. Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, DMSO-совместимый | управляемый током крови | 20 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль дистального кончика микрокатетера не более 1.3 F 2.2. Профиль проксимальной части микрокатетера не более 2.1 F 2.3. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.013” 2.4. Длина микрокатетера общая не менее 165 см |  |  |  |

| Лот 87. Микрокатетер церебральный управляемый током крови, DMSO-совместимый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер, управляемый током крови, DMSO-совместимый | управляемый током крови | 15 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль дистального кончика микрокатетера не более 1.5 F 2.2. Профиль проксимальной части микрокатетера не более 2.7 F 2.3. Внутренний диаметр микрокатетера не менее 0.013” 2.4. Длина микрокатетера общая не менее 165 см. 2.5. Длина дистального гибкого кончика микрокатетера не менее 25 см |  |  |  |

| Лот 88. Микрокатетер церебральный управляемый током крови для доставки клеевой композиции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микрокатетер управляемый током крови для доставки клеевой композиции | управляемый током крови | 3 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наружный диаметр дистального кончика катетера не более 1,2 F 2.2. Наружный диаметр проксимальной части катетера не более 2,7 F 2.3. Длина микрокатетера общая не менее 165 см 2.4. Длина дистального гибкого кончика микрокатетера не менее 12 см |  |  |  |

| Лот 89. Катетеры баллонные церебральные двухпросветные для проведения эмболизации, DMSO-совместимый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Катетер баллонный церебральный двухпросветный для проведения эмболизации, DMSO-совместимый | диаметр 2.0-2.5 мм длина 9.0-10.0 мм | 13 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Наличие двух независимых просветов (внутренний просвет в дистальном отделе не более 0.0100” для проводника и отдельный внешний просвет для раздувания и сдувания баллона) 2.2. Проксимальный профиль катетера не более 2.8 F, дистальный профиль не более 1.6F 2.3. Длина не менее 165 см |  |  |  |

| Лот 90. Микропроводник гидрофильный церебральный 0.007" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.007” | 28 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль проводника на всём протяжении 0.007” 2.3. Длина микропроводника не менее 200 см 2.4. Длина дистального гибкого рентгеноконтрастного кончика микропроводника не более 10,0 см 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 91. Микропроводник гидрофильный церебральный 0.008" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.008” | 100 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль дистального кончика 0.008”, профиль проксимальной части 0.010” – 0.012” 2.2. Длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина дистального гибкого кончика микропроводника не более 10,0 см, тип кончика - рентгеноконтрастный, прямой, моделируемый. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 92. Микропроводник гидрофильный церебральный 0.010" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.010” | 65 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль проводника на всём протяжении 0.010” 2.2. Длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина дистального гибкого кончика микропроводника не более 10,0 см, тип кончика - рентгеноконтрастный, прямой, моделируемый. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см 2.5. Микропроводник в комплекте должен иметь: иглу для моделирования кончика микропроводника, устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 93. Микропроводник гидрофильный церебральный 0.014" |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Микропроводник гидрофильный церебральный | 0.014” | 60 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Профиль проводника на всём протяжении 0.014” 2.2. Длина микропроводника не менее 200 см 2.3. Длина дистального гибкого кончика микропроводника не менее 30,0 см, тип кончика – рентгеноконтрастный, прямой, моделируемый. 2.4. Наличие гидрофильного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 170 см 2.5. Наличие полимерного покрытия дистальной части микропроводника длиной не менее 100 см 2.6. Микропроводник в комплекте должен иметь: устройство управления микропроводником – торкер, канюлю для проведения микропроводника через гемостатический клапан |  |  |  |

| Лот 94. Клеевая композиция на основе N-BCA (клей тканевой медицинский (N-Butyl cyanoacrylate / N-бутилцианоакрилат) в наборе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Клеевая композиция на основе N-BCA (клей тканевой медицинский (N-Butyl cyanoacrylate / N-бутилцианоакрилат) в наборе | N-BCA | 35 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Клеевая композиция должна быть предназначена для цереброваскулярных (внутрисосудистых) процедур. 2.2. Клей должен быть жирорастворимым и легко смешиваться с жирорастворимым контрастным веществом, адгезия должна наступать при контакте с кровью. 2.3. Состав стерильного набора: тканевой клей N-BCA (N-Butyl cyanoacrylate / N-бутилцианоакрилат) ампула (флакон, шприц) 1,0 мл. – 2 шт., жирорастворимый контраст (ампула, флакон) – 10 мл, танталовый порошок (ампула, флакон) 1г – 1 шт. |  |  |  |

| Лот 95. Окклюдер для эмболизации каротидных артерий, низкопрофильный |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Состав (комплектация) оборудования |  |  |  |
| № | Наименование | Модель | Общее кол-во |
| 1.1. | Окклюдер для эмболизации каротидных артерий, низкопрофильный | диаметр 4,0мм длина 10-12мм | 1 |
| 1.2. | Окклюдер для эмболизации каротидных артерий, низкопрофильный | диаметр 5,0мм длина 10-12мм | 1 |
| 1.3. | Окклюдер для эмболизации каротидных артерий, низкопрофильный | диаметр 6,0мм длина 10-12мм | 1 |
| 1.4. | Окклюдер для эмболизации каротидных артерий, низкопрофильный | диаметр 7,0мм длина 12-14мм | 1 |
| 1.5. | Окклюдер для эмболизации каротидных артерий, низкопрофильный | диаметр 8,0мм длина 12-14мм | 1 |
| 2. Технические требования для пункта 1.1.: 2.1. Окклюдер должен быть выполнен в виде имплантируемой многослойной сетчатой саморасширяемой многодолевой конструкции из нитинола, фиксированной на системе доставки. 2.2. Возможность доставки через просвет диагностического катетера совместимого с проводником 0,038”. 2.3. Длина системы доставки устройства не менее 120см. 2.4. Возможность репозиционирования до момента отделения при раскрытии 100% |  |  |  |

Требования для всех лотов:

- Срок годности (стерильности) товара на момент поставки должен соответствовать аукционным документам организатора.

- Пункты, отмеченные звездочкой (*), имеют принципиальное значение, при их невыполнении конкурсное предложение будет отклонено.

- Участник, признанный победителем по результатам торгов, должен провести обучение (инструктаж) медицинских работников конечного получателя товаров, правилам пользования (применения) расходного инструментария.