№268

Проект заявки на закупку однофотонных эмиссионных компьютерных томографов

Приложение 1

Технические характеристики

- Состав (комплектация) оборудования

  - Однофотонный эмиссионный компьютерный томограф – 2 комплекта.

| № п/п | Наименование | Количество | Параметры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гентри | 1 | См.п. 2.1 |
| 2. | Детекторы | 2 | См.п. 2.2 |
| 3. | Набор коллиматоров с тележками | 1 | См.п. 2.3 |
| 4. | Стол пациента | 1 | См.п. 2.4 |
| 5. | Рабочая станция управления рабочим процессом | 1 | См.п. 2.5 |
| 6. | Рабочая станция обработки данных | 1 | См.п. 2.6 |
| 7. | Дополнительное оборудование | 1 | См.п. 2.7 |

- Технические требования

| № п/п | Характеристика параметров | Значение | Прим-я |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. | Гентри |  |  |
| 2.1.1. | Гентри концентрического типа с отдельным кольцом крепления для каждого детектора и их независимого движения | наличие |  |
| 2.1.2. | Степени свободы для каждого детектора (вращение, перемещение), не менее | 4 |  |
| 2.1.3. | Максимальный наклон детектора в каудальном/цефальном направлениях, град., не менее | +15/-15 |  |
| 2.1.4. | Максимальная апертура пациента с установленными коллиматорами LEHR, см, не менее | 65 |  |
| 2.1.5. | Диапазон вращения гентри, град., не менее | 450 |  |
| 2.1.6. | Автоматическое оконтуривание тела пациента в режиме реального времени | наличие | ** |
| 2.1.7. | Возможность проведения исследования в сидячем, стоячем положениях, на каталке и кресле-каталке | наличие |  |
| 2.2. | Детекторы |  |  |
| 2.2.1. | Количество детекторов, не менее | 2 | * |
| 2.2.2. | Тип чувствительного элемента | Фото-электронный умножитель |  |
| 2.2.3. | Размер рабочего поля, мм, не менее | 380×500 | ** |
| 2.2.4. | Размерности матрицы сбора изображений в основном режиме | 128х128, 256х256, 512х512, 1024х1024 2048x2048 |  |
| 2.2.5. | Допустимое отклонение значений пространственного разрешения в центральной (CFOV) и полезной (UFOV) частях поля зрения детектора, % | ±5 |  |
| 2.2.6. | Собственное пространственное разрешение (UFOV), мм, не более | 3,9 | ** |
| 2.2.7. | Собственное энергетическое разрешение для энергии 140 кэВ,%, не более | 10 | ** |
| 2.2.8. | Собственная интегральная неоднородность изображения (CFOV), %, не более | 3,0 | ** |
| 2.2.9. | Собственная дифференциальная неоднородность изображения (CFOV), %, не более | 2,5 | ** |
| 2.2.10. | Собственная абсолютная нелинейность изображения (CFOV), мм, не более | 0,5 | ** |
| 2.2.11. | Собственная дифференциальная нелинейность изображения (CFOV), мм, не более | 0,2 | ** |
| 2.2.12. | Цифровая система коррекции энергии, линейности и однородности в режиме реального времени | наличие |  |
| 2.2.13. | Максимальная наблюдаемая скорость счета для 20% энергетического окна, импульс/сек, не менее | 300000 |  |
| 2.2.14. | Пространственное разрешение в поперечном сечении, мм, не более | 10 |  |
| 2.2.15. | Системная планарная чувствительность с низкоэнергетическим коллиматором высокого разрешения, имп./мин./мкКи, не менее | 160 |  |
| 2.2.16. | Система автоматической настройки детекторов, позволяющая в том числе возвращаться к заводским установкам | наличие |  |
| 2.2.17. | Система автоматической защиты от столкновения детекторов с пациентом или другим объектом | наличие |  |
| 2.3. | Набор коллиматоров с тележками |  |  |
| 2.3.1. | Низкоэнергетический высокого разрешения, 2 ед. | наличие |  |
| 2.3.2. | Низкоэнергетический высокой чувствительности, 2 ед. | наличие |  |
| 2.3.3. | Низкоэнергетический общего назначения, 2 ед. | наличие |  |
| 2.3.4. | Среднеэнергетический, 2 ед. | наличие |  |
| 2.3.5 | PINHOL | наличие |  |
| 2.3.6. | Тележки для хранения и смены коллиматоров с общим количеством мест для одновременного хранения, коллиматоров, не менее | 8 |  |
| 2.4. | Стол пациента |  |  |
| 2.4.1. | Длина, см, не менее | 200 |  |
| 2.4.2. | Максимально допустимый вес пациента, кг, не менее | 180 |  |
| 2.4.3. | Максимальная длина непрерывного сканированияпри исследовании всего тела, см, не менее | 200 |  |
| 2.4.4. | Нижнее положение стола пациента, см, не более | 70 |  |
| 2.4.5. | Диапазон скорости горизонтального сканирования, см/мин | 5-30 |  |
| 2.4.6. | Коэффициент поглощения излучения декой при излучении в 140 кэВ, %, менее | 10 |  |
| 2.4.7. | Принадлежности для позиционирования пациента | наличие |  |
| 2.5. | Рабочая станция управления рабочим процессом |  |  |
| 2.5.1. | Язык интерфейса | русский |  |
| 2.5.2. | Рабочая станция для управления рабочим процессом, включающая инструменты обработки и визуализации, с параметрами: | 1 рабочее место |  |
| 2.5.2.1 | Объем оперативной памяти, ГБ, не менее | 4 |  |
| 2.5.2.2 | Объем жесткого диска, ТБ, не менее | 1 |  |
| 2.5.2.3 | ЖК монитор с нативным разрешением не менее 1920x1080 диагональю, дюймов, не менее | 21 |  |
| 2.5.2.4 | Запись результатов на CD/DVD/USB | наличие |  |
| 2.5.3. | Программное обеспечение для проведения исследований: - планарных - всего тела - SPECT - статических - динамических | наличие |  |
| 2.5.4. | Высокоинтегрированный и полностью DICOM совместимый программный пакет для обработки данных | наличие |  |
| 2.5.5. | Программа просмотра данных ОФЭКТ (головной мозг, печень, кости) | наличие |  |
| 2.5.6. | Динамическая обработка | наличие |  |
| 2.5.7. | Количественный анализ данных исследований легких | наличие |  |
| 2.5.8. | Комплексный анализ данных исследований почек (динамические и статические), вычисление общей и раздельной скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | наличие |  |
| 2.5.9. | Исследование функции печени | наличие |  |
| 2.5.10. | Качественный анализ данных исследований головного мозга (перфузионная томография головного мозга: определение регионарного мозгового кровотока (РМК) | наличие |  |
| 2.5.11. | Программы для исследования щитовидной и паращитовидных желез | наличие |  |
| 2.5.12. | Определение фракции выброса желчного пузыря | наличие |  |
| 2.5.13. | Объединение ОФЭКТ-изображений с КТ- и МРТ-изображениями | наличие |  |
| 2.5.14. | Автоматизированное управление для всех видов ОФЭКТ исследований | наличие |  |
| 2.6.15. | Пакет программ автоматизированного количественного анализа перфузионных и функциональных ОФЭКТ исследований сердца | наличие |  |
| 2.5.16. | Программный пакет для создания трехмерных изображений в режиме объемной визуализации для ОФЭКТ | наличие |  |
| 2.6. | Рабочая станция обработки данных |  |  |
| 2.6.1. | Язык интерфейса | русский |  |
| 2.6.2. | Рабочая станция для обработки данных с параметрами: | 1 рабочее место |  |
| 2.6.2.1 | Объем оперативной памяти, ГБ, не менее | 4 |  |
| 2.6.2.2 | Объем жесткого диска, ТБ, не менее | 2 |  |
| 2.6.2.3 | ЖК монитор с нативным разрешением не менее 1920x1080 диагональю, дюймов, не менее | 21 |  |
| 2.6.2.4 | Дополнительный ЖК монитор с нативным разрешением не менее 1920x1080 диагональю, дюймов, не менее | 21 |  |
| 2.6.2.5 | Запись результатов на CD/DVD/USB | наличие |  |
| 2.6.3. | Высокоинтегрированный и полностью DICOM совместимый программный пакет для обработки данных | наличие |  |
| 2.6.4. | Программа просмотра данных ОФЭКТ (головной мозг, печень, кости) | наличие |  |
| 2.6.5. | Динамическая обработка | наличие |  |
| 2.6.6. | Количественный анализ данных исследований легких | наличие |  |
| 2.6.7. | Комплексный анализ данных исследований почек (динамические и статические), вычисление общей и раздельной скорости клубочковой фильтрации (СКФ) | наличие |  |
| 2.6.8. | Исследование функции печени | наличие |  |
| 2.6.9. | Качественный анализ данных исследований головного мозга (перфузионная томография головного мозга: определение регионарного мозгового кровотока (РМК) | наличие |  |
| 2.6.10. | Программы для исследования щитовидной и паращитовидных желез | наличие |  |
| 2.6.11. | Определение фракции выброса желчного пузыря | наличие |  |
| 2.6.12. | Объединение ОФЭКТ-изображений с КТ- и МРТ-изображениями | наличие |  |
| 2.6.13. | Пакет программ автоматизированного количественного анализа перфузионных и функциональных ОФЭКТ исследований сердца | наличие |  |
| 2.6.14. | Программный пакет для создания трехмерных изображений в режиме объемной визуализации для ОФЭКТ | наличие |  |
| 2.7. | Дополнительное оборудование |  |  |
| 2.7.1. | Источник бесперебойного питания для гамма-камеры со временем обеспечения автономной работы гамма-камеры не менее 15 минут | наличие |  |
| 2.7.2. | Источник бесперебойного питания компьютера управления со временем обеспечения автономной работы компьютера управления не менее 15 минут | наличие |  |
| 2.7.3. | Фантомы NEMA для калибровки и проверки разрешения и линейности, комплект | наличие |  |

Примечание:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппарата; несоответствие по одному из них приведет к отклонению конкурсного предложения, выполнение их будет оцениваться 3 баллами;

**) выполнение указанных пунктов как более значимых в техническом задании по сравнению с другими будет оцениваться 2 баллами.

*2.2.1. «Количество детекторов, не менее 2»: уменьшение количества детекторов увеличит время большинства исследований более чем на 100%, снизит их эффективность, повысит лучевую нагрузку на персонал.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара, обслуживанию товара, расходам на эксплуатацию товара.

3.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 12 месяцев с момента инсталляции.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течении всего срока гарантийного обслуживания, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования

3.3. Обучение на протяжении не менее 2 недель 2 врачей в зарубежных клиниках либо на базе РМАПО.