№282

Проект заявки на закупку

- Камер ретинальных для недоношенных

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Камера ретинальная для недоношенных (8 комплектов)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Педиатрическая ретинальная камера для диагностики ретинопатии недоношенных с флюоресцентным модулем, контактная, стационарная | 8 |
| 1.2 | Педаль управления | 8 |
| 1.3 | Линза широкоугольная педиатрическая для получения изображений 120 градусов | 8 |
| 1.4 | Линза широкоугольная педиатрическая для получения изображений 30 градусов | 8 |
| 1.5 | Линза широкоугольная педиатрическая для получения изображений не менее 130 градусов | 8 |
| 1.6 | Линза портативная для фоторегистрации переднего отрезка глаза пациента | 8 |
| 1.7 | Ручной модуль (насадка) с держателем линз | 8 |
| 1.8 | Монитор цветной не менее 20” | 8 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Тип съемки | - цветная широкоугольная съемка глазного дна детей - съемка высокоразрешающая макулярной области - флуоресцентная ангиография - фотография переднего отдела глаза |
| 2.2 | Угол поля наблюдения глазного дна | - 30 градусов - 80 градусов - 120 градусов - не менее 130 градусов |
| 2.3 | Рабочее расстояние камеры | Съемка контактным методом |
| 2.4 | Управление, методы | - педаль управления - клавиатура прибора |
| 2.5 | Требование к монитору | экран высококонтрастный с поворотом не менее 270 градусов |
| 2.6 | Автоматический ввод на снимок информации | - счетчик снимков - данные пациента - данные оператора (врача) - интерфейс обработки снимков |
| 2.7 | Требование к ручному модулю | - получение видео изображений в реальном масштабе и времени - 3-х мерная камера - волоконный источник света - доступный держатель линз для быстрой их замены |
| 2.8 | Лампа – вспышка, требования | - источник вспышки – ксеноновая лампа не менее 300 ВТ - время зарядки - не более 1.0 сек - регулировка уровня мощности вспышки |
| 2.9 | Диоптрийная компенсация | Не требуется |
| 2.10 | Установка камеры | Эргономичная передвижная основа с держателем для ручного модуля, принтера, отделом для хранения линз |
| 2.11 | Программное обеспечение для обработки цифровых изображений | Наличие |

3.  Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.