№283

Проект заявки на закупку

- Лазера комбинированного офтальмологического

Приложение 1

Технические характеристики заявляемой единицы изделий медицинской техники

Лазер комбинированноый офтальмологический (1 комплект)

- Состав (комплектация) оборудования

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Лазер для лечения патологии макулярной области желтого спектра с микроимпульсным (либо наноимпульсным) режимом коагуляции и паттерн-сканированием | 1 |
| 1.2 | Лампа щелевая с приборным столом (столешницей), совместимая с п. 1.1 | 1 |
| 1.3 | Педаль управления | 1 |
| 1.4 | Паттерн-сканирующая система доставки излучения | 1 |
| 1.5 | Очки защитные (577 Нм) | 1 |
| 1.6 | Линза контактная 165 град | 1 |
| 1.7 | Линза бесконтактная 100 Дптр | 1 |

2. Технические требования

| № п/п | Требуемые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | Офтальмологический лазер | Возможность использования в условиях лазерного офтальмологического кабинета для лечения патологии макулярной области, периферии сетчатки, глаукомы |
| 2.2 | Тип и длина волны лазера | Желтый спектр излучения, 577 Нм |
| 2.3 | Длина волны прицельного лазера в диапазоне | 630-670 нм |
| 2.4 | Режимы подачи лазерного излучения | Импульсный, микро (либо нано-) импульсный |
| 2.5 | Излучаемая мощность, диапазон не менее | 50-2000 мВт |
| 2.6 | Микро (либо нано-) импульсный режим | Возможность щадящего термического воздействия на ткани без коагуляционного эффекта |
| 2.7 | Стандартные настройки скважности в микроимпульсном (либо наноимпульсном) режиме | 5 – 10 – 15 % |
| 2.8 | Шаблоны лечения в режиме паттерн-коагуляции в импульсном режиме | Регулируемые, наличие не менее трех базовых шаблонов |
| 2.9 | Интегрированная щелевая лампа, максимальное увеличение | не менее 25х-кратного |
| 2.10 | Расположение осветителя | нижнее |
| 2.11 | Стол приборный с возможностью регулировки по высоте, электрорегулируемый | наличие |
| 2.12 | Тубус к щелевой лампе для ассистента и возможности обучения | наличие |

- Гарантийный срок не менее 12 месяцев, включая обслуживание, регламентные работы.