№407

Проект заявки на закупку аппаратов слуховых

Приложение 1

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Цифровые СА заушного типа для коррекции средней потери слуха лиц льготной категории | Шт. | 2400 |
| 2 | Технические требования |  |  |
| 2.1 | Максимальное усиление (пик) |  | 55-75 дБ |
| 2.2 | Максимальный (пик) выходной уровень звукового давления (90 дБ УЗД) |  | 125-135 дБ УЗД |
| 2.3 | Частотный диапазон |  | от 100 Гц – до не менее 6000 Гц (и более) |
| 2.4 | Каналы цифровой обработки звука |  | Не менее 5** или бесканальный |
| 2.5 | Возможность открытого слухопротезирования |  | Наличие |
| 2.6 | Чувствительность телефонной катушки 1 мА/м (1600 Гц) |  | 80-95 дБ УЗД |
| 2.7 | Общие гармонические искажения (1600 Гц) |  | Не более 2% |
| 2.8 | Эквивалентный уровень входного шума (всенаправленный, 1600 Гц) |  | Не более 25 дБ УЗД |
| 2.9 | Потребляемый ток (эксплуатация) |  | Не более 1,3 мА |
| 2.10 | Динамическое устранение акустической обратной связи (адаптивный фидбэкменеджер) |  | Наличие |
| 2.11 | Возможность настройки с применением алгоритмов DSL, NAL |  | Наличие |
| 2.12 | Звуковой индикатор уровня заряда элемента питания |  | Наличие |
| 2.13 | Программируемая телекатушка |  | Наличие |
| 2.14 | Регулятор громкости на корпусе слухового аппарата |  | Наличие |
| 2.15 | Дополнительный рожок в комплекте |  | Наличие |
| 2.16 | Возможность подключения аудио и FM-оборудования |  | Наличие |
| 2.17 | Элементы питания (не менее 6-ти в комплекте) |  | Тип батареи 13 или 312 |
| 2.18 | Специальный батарейный отсек, препятствующий выпадению батарейки |  | Наличие |
| 2.19 | Гарантийный срок |  | 2 года |

Вышеуказанные параметры указаны в соответствии с  измерениями на имитаторе уха IEС 118-0.

- пункты, отмеченные ** - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

Приложение 2

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.Состав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Наименование | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Цифровые СА заушного типа для коррекции тяжелой потери слуха лиц льготной категории | Шт. | 2000 |
| 2 | Технические требования |  |  |
| 2.1 | Максимальное усиление (пик) |  | 75-87 дБ |
| 2.2 | Максимальный (пик) выходной уровень звукового давления (90 дБ УЗД) |  | 135-145 дБ УЗД |
| 2.3 | Частотный диапазон |  | От 100 Гц – до не менее 5000 Гц (и более) |
| 2.4 | Каналы цифровой обработки звука |  | Не менее 5** или бесканальный |
| 2.5 | Чувствительность телефонной катушки 1 мА/м (1600 Гц) |  | 100-115 дБ УЗД |
| 2.6 | Общие гармонические искажения (1600 Гц) |  | Не более 2,5% |
| 2.7 | Эквивалентный уровень входного шума (всенаправленный, 1600 Гц) |  | Не более 27 дБ УЗД |
| 2.8 | Потребляемый ток (эксплуатация) |  | Не более 2,0 мА |
| 2.9 | Динамическое устранение акустической обратной связи (адаптивный фидбэкменеджер) |  | Наличие |
| 2.10 | Возможность настройки с применением алгоритмов DSL, NAL |  | Наличие |
| 2.11 | Звуковой индикатор разряда элемента питания |  | Наличие |
| 2.12 | Световой индикатор состояния слухового аппарата |  | Наличие |
| 2.13 | Программируемая телекатушка |  | Наличие |
| 2.14 | Регулятор громкости на корпусе слухового аппарата |  | Наличие |
| 2.15 | Дополнительный рожок в комплекте |  | Наличие |
| 2.16 | Возможность подключения аудио и FM-оборудования |  | Наличие |
| 2.17 | Элементы питания (не менее 6-ти в комплекте) |  | Тип батареи 13 или 675 |
| 2.18 | Специальный батарейный отсек, препятствующий выпадению батарейки |  | Наличие |
| 2.19 | Гарантийный срок |  | 2 года |

Вышеуказанные параметры указаны в соответствии с  измерениями на имитаторе уха IEС 118-0.

- пункты, отмеченные ** - являются принципиально важными, при их несоблюдении предложение должно быть отклонено.

Приложение 3

Технические характеристики (описание) медицинских изделий

1.	Состав (комплектация) медицинских изделий:

| 1 | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Слуховые аппараты костной проводимости |  | 50 |
| 2 | Технические требования |  |  |
| 2.1. | Слуховой аппарат костной проводимости с оголовьем |  |  |
| 2.2 | максимальное акустическое усиление не менее 57 дБ |  |  |
| 2.3 | максимальный ВУЗД 90 не менее 125 Дб |  |  |
| 2.4 | выбор количества программ прослушивания не менее 4 |  |  |
| 2.5 | глубина регулировки акустического усиления не менее 30 дБ |  |  |
| 2.6 | глубина неоперативной регулировки выходного УЗД не менее -15 дБ |  |  |
| 2.7 | Максимальный выходной УЗД при работе с индукционной катушкой не менее – 115 дБ |  |  |
| 2.8 | Потребляемый ток не более – 2,5 мА |  |  |
| 2.9 | Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям при эксплуатации и транспортировке |  |  |

3.	Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.

Разработчики технических характеристик:

- Требования, предъявляемые к качеству товара, гарантийному сроку (годности, стерильности): согласно аукционным документам организатора.