№442

Проект заявки на закупку реагенты реактивы для HLA генотипирования.

Приложение №1

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования (реагенты и расходные материалы для выделения ДНК с помощью автоматической станции)

- Состав (комплектация) изделий:

| № | Наименование | Базовые параметры | К-во тестов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов и расходных материалов для выделения ДНК с помощью автоматической станции, для HLA-типирования | Все реагенты должны быть: -одноразовыми; -запечатанными; - адаптированы для выделения ДНК из 500 мкл цельной крови; -не требовать дополнительной пробоподготовки. В состав набора должны входить картриджи с раскапанными реагентами на 1 образец, наконечники, помпы для наконечников. - Температура хранения: +15С – +25С˚ | на 5376 выделений |

- Технические характеристики:

2.1 Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть оригинального производства фирмы DiaSorin Ireland Ltd. или их аналоги, предназначенные для работы автоматической станции для выделения ДНК «NorDiag Arrow» производства DiaSorin с подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 г. № 145 «Об утверждении о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

- Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cроки годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем, или согласно аукционным документам организатора.

Приложение №2

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования

(реагенты для HLA-генотипирования методом SSO)

- Состав (комплектация) изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | К-во тестов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагенты для HLA-типирования методом SSO с разрешением medium |  |  |  |
| 1.1 | Реагенты для HLA-типирования локуса А методом SSO с разрешением medium | В состав должно входить: - смесь для ПЦР; - смесь HLA специфических олигонуклеотидов с микросферами; - толстые полиэтиленовые гибридизационные пленки -конические полипропиленовые 96-луночные планшеты для гибридизации; - промывающий раствор - Taq DNA Polymerase; - калибровочные, контрольные смеси; - Streptavidin-PE |  | на 1 800 образцов |
| 1.2 | Реагенты для HLA-типирования локуса В методом SSO с разрешением medium |  |  | на 2 400 образцов |
| 1.3 | Реагенты для HLA-типирования локуса C методом SSO с разрешением medium |  |  | на 1 400 образцов |
| 1.4 | Реагенты для HLA-типирования локуса DRB1 методом SSO с разрешением medium |  |  | на 3 000 образцов |
| 1.5 | Реагенты для HLA-типирования локуса DQB1/DQA1 методом SSO с разрешением medium |  |  | на 1 300 образцов |
| 1.6 | Реагенты для HLA-типирования локуса DPB1/DPA1 методом SSO с разрешением medium |  |  | на 100 образцов |
| 1.2 | Технические требования |  |  |  |
| 1.2.1 | Протокол анализа исключает циклы промывки и центрифугирования в ходе гибридизации |  |  |  |
| 1.2.2 | Протокол анализа предусматривает автоматическую денатурацию ампликонов в процессе амплификации c получением одноцепочечной ДНК |  |  |  |
| 1.2.3 | Используется флуоресцентная детекция сигнала. |  |  |  |

Технические характеристики:

  - Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть предназначенны для работы с технологическим комплексом для HLA-генотипирования мультиплексным флуоресцентным анализатором LUMINEX 200 и программами для интерпретации результатов типирования «xPonent», «MatchIT» подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 г. № 145 «Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

  - Обязательное сервисное обновление программного обеспечения при поставке и в течение всего периода срока годности реагентов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cроки годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем, или согласно аукционным документам организатора.

Приложение №3

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования (реагенты для

HLA-генотипирования методом SSP)

1.  Состав (комплектация) изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования (реагенты для HLA-генотипирования методом SSP) |  |  |
| 1.1 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса A*68 без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. | Рекомендуемая концентрация ДНК 15-50 нг/мкл | на 4 исследования |
| 1.2 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса B*40 без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 3 исследования |
| 1.3 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса B*35 без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 3 исследования |
| 1.4 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса B51*без без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 3 исследования |
| 1.5 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса B*07 без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 3 исследования |
| 1.6 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса С*07 без Taq-полимеразы, с высоким разрешением. |  | на 4 исследования |
| 1.7 | Реагенты для HLA типирования методом SSP локуса C без Taq-полимеразы, с низким разрешением. |  | на 40 исследований |
| 1.8 | Реагенты для типирования методом SSP локуса DQB1 без Taq-полимеразы, с низким разрешением. |  | на 20 исследований |

- Технические характеристики:

2.1. Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть предназначенные для работы с программой для интерпретации результатов типирования «UniMatch», «Score».

2.2 Обязательное сервисное обновление программного обеспечения при поставке и в течение всего периода срока годности реагентов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cроки годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем, или согласно аукционным документам организатора.

Приложение №4

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Изделия полимерные для лабораторных исследований

(Пробирки типа «Эппендорф»)

- Состав (комплектация) изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Пробирки полипропиленовые с завинчивающейся крышкой, объёмом 1,5 мл, для ПЦР | шт. | 5 000 |
| 1.2 | Пробирки полипропиленовые типа «Эппендорф» с крышкой, объёмом 1,5 мл, для ПЦР | шт. | 10 000 |
| 1.3 | Пробирки полипропиленовые типа «Эппендорф» с крышкой, объёмом 0,5 мл, для ПЦР | шт. | 2 000 |
| 1.4 | Пробирки полипропиленовые типа «Эппендорф» с плоской крышкой, объёмом 0,2 мл, для ПЦР (цветные) | шт. | 6 000 |

2. Технические требования.

2.1. Все материалы с требованием «для ПЦР» должны иметь соответствующий сертификат качества и маркировку «DNAase/RNAse free, DNA-free, ATP-free», поскольку применение изделий без данной маркировки недопустимо при проведении исследований методом ПЦР.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1.Cроки годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от  установленного производителем, или согласно аукционным документам организатора.

Приложение №5

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Изделия полимерные для лабораторных исследований

(наконечники для механических дозаторов)

- Состав (комплектация) изделий:

| № | Наименование | Ед. изм. | К-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наконечники 2 – 20 мкл, с фильтром, в штативе, для ПЦР | штука | 19 200 |
| 1.2 | Наконечники 0,5 – 20 мкл, с фильтром, в штативе, длиной не менее 4 см, для ПЦР | штука | 19 200 |
| 1.3 | Наконечники до 200 мкл, с фильтром, в штативе, типа «extralong», для ПЦР | штука | 960 |
| 1.4 | Наконечники 100-1000 мкл, в штативе, стерильные, с фильтром, для ПЦР | штука | 12 000 |

2. Технические требования.

2.1. Все материалы с требованием «для ПЦР» должны иметь соответствующий сертификат качества и маркировку «DNAase/RNAse free, DNA-free, ATP-free», поскольку применение изделий без данной маркировки недопустимо при проведении исследований методом ПЦР.

2.2. Наконечники должны быть совместимы с механическими дозаторами типа «Socorex».

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cроки годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от  установленного производителем, или согласно аукционным документам организатора.

Приложение № 6

Технические характеристики (описание) изделий медицинского назначения

Реагенты, реактивы для HLA-генотипирования

(реагенты и расходные материалы для определения донор специфических HLA- антител и cross-match реакции)

- Состав (комплектация) изделий:

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | К-во тестов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реагенты и расходные материалы для определения донор спецефических HLA- антител и cross-match реакции. |  |  |
| 1.1.1 | Реагенты для идентификации HLA-антител 1 класса с рекомбинантными антигенами. | В состав должно входить: - смесь с микросферами - фольгированные пленки; - фильтрационные 96- луночные планшеты; - лизисный буфер; - промывающий раствор - калибровочные, контрольные смеси; | на 408 исследований |
| 1.1.2 | Реагенты для идентификации HLA-антител 2 класса с рекомбинантными антигенами. |  | на 408 исследований |
| 1.1.3 | Реагенты для определения антидонорских антител (cross-match - реакция) |  | на 288 исследований |
| 1.1.4 | Реагенты для скрининга HLA антител 1 и 2 класса. |  | на 1632 исследования |
| 1.2 | Технические требования |  |  |
| 1.2.1 | Используется флуоресцентная детекция сигнала. |  |  |

Технические характеристики:

2.1 Предлагаемые расходные материалы, реагенты и контрольные материалы должны быть предназначенны для работы с технологическим комплексом для HLA-генотипирования мультиплексным флуоресцентным анализатором LUMINEX 200 и программами для интерпретации результатов типирования «xPonent», «MatchIT Antibody» подтверждением инструкций и адаптационными методиками по каждой позиции задания на закупку согласно Приказу МЗ РБ от 18.02.2014 г. № 145 «Об утверждении инструкции о применении реагентов в аналитических лабораторно-диагностических системах».

2.2 Обязательное сервисное обновление программного обеспечения при поставке и в течение всего периода срока годности реагентов.

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности) и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

3.1. Cроки годности реагентов на момент поставки должен быть не менее 80% от установленного производителем, или согласно аукционным документам организатора.