№445

Проект заявки на закупку комплект расходного материала для выполнения 100 операций РЧА и криоабляций при тахиаритмиях пациентам детского возраста

Приложение 1.

ЛОТУ №1 «Катетер ненавигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной c соединительными кабелями».

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 1 Катетер ненавигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной c соединительными кабелями |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер ненавигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной, 8 F, кривизна D-D (или аналогичная) | 5 шт. |
| 2 | Катетер ненавигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной, 8 F, кривизна B-D (или аналогичная) | 20 шт. |
| 3 | Катетер ненавигационный абляционный орошаемый бидирекционный с управляемой кривизной, 8 F, кривизна D-F (или аналогичная) | 15 шт. |
| 4 | Соединительный кабель для катетеров пункт 1-3 к имеющейся абл. системе (SmartAblate) | 3 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1-3: - Длина дистального электрода 3.5 - 4 мм - Количество электродов не менее 4 - Межэлектродное расстояние 2-5-2 мм - Наличие не менее 10 отверстий на кончике для обеспечения орошения - Совместимость с имеющейся абл. cистемой (SmartAblate) |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №2 «Катетер  ненавигационный  абляционный неорошаемый монодирекционный с управляемой кривизной c соединительными кабелями».

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 2 Катетер ненавигационный абляционный неорошаемый монодирекционный с управляемой кривизной c соединительными кабелями |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер ненавигационный абляционный неорошаемый монодирекционный с управляемой кривизной, 7 F, кривизна D (или аналогичная) | 4 шт. |
| 2 | Катетер ненавигационный абляционный неорошаемый монодирекционный с управляемой кривизной, 7 F, кривизна F (или аналогичная) | 4 шт. |
| 3 | Катетер ненавигационный абляционный неорошаемый монодирекционный с управляемой кривизной, 7 F, кривизна С (или аналогичная) | 20 шт. |
| 4 | Катетер ненавигационный абляционный неорошаемый монодирекционный с управляемой кривизной 6 F, кривизна С (или аналогичная) | 2 шт. |
| 5 | Соединительный кабель для катетеров пункт 1-4 к имеющейся абл. системе (SmartAblate) | 3 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1-4: - Длина дистального электрода 4 мм - Количество электродов 4 - Межэлектродное расстояние 2-5-2 мм - Тип температурного датчика Thermocouple - Совместимость с имеющейся абл. cистемой (SmartAblate) |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №3 «Катетер абляционный для криоабляции c соединительными кабелями и коаксиальными коннекторами»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 3 Катетер абляционный для криоабляции c соединительными кабелями и коаксиальными коннекторами |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер абляционный для криоабляции, 7 F | 30 шт. |
| 2. | Совместимый коаксиальный коннектор для катетера пункт 1 для подачи хладагента | 30 шт. |
| 3. | Совместимый соединительный кабель для катетера пункт 1 к имеющейся криоконсоли | 3 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Длина дистального электрода 6 мм - Возможная достигаемая кривизна 55±1 мм - Совместимость с имеющейся криоконсолью. |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №4  «Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу (средний размер кривизны) с соединительными кабелями»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 4 Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу (средний размер кривизны) с соединительными кабелями |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу, 6 F | 40 шт. |
| 2. | Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу, 5 F | 20 шт. |
| 3. | Соединительный кабель для катетера пункт 1 к имеющейся ЭФИ системе (EP-Tracer Cardiotek) | 6 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Количество электродов 10 шт. - Межэлектродное расстояние 2-5-2 мм - Тип кривизны CSM (Coronary sinus medium или аналогичная) - Длина рабочей части 100-120 см. |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №5  «Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу (малый размер кривизны) с соединительными кабелями»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 5 Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу (малый размер кривизны) с соединительными кабелями |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер диагностический управляемый к коронарному синусу, 5 F | 20 шт. |
| 2 | Соединительный кабель для катетера пункт 1 к имеющейся ЭФИ системе (EP-Tracer Cardiotek) | 4 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Количество электродов 10 шт - Межэлектродное расстояние 2-5-2 мм - Тип кривизны CSS (сoronary sinus small или аналогичная) |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №6 «Катетер диагностический неуправляемый к коронарному синусу с соединительными кабелями»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 6 Катетер диагностический неуправляемый к коронарному синусу с соединительными кабелями. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер диагностический неуправляемый к коронарному синусу, 5 F | 10 шт. |
| 2. | Соединительный кабель для катетера пункт 1 к имеющейся ЭФИ системе (EP-Tracer Cardiotek) | 2 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Количество электродов 10 шт - Межэлектродное расстояние 2-8-2 мм - Тип кривизны CSM (coronary sinus medium или аналогичная) |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №7 «Катетер диагностический неуправляемый к правому желудочку с соединительными кабелями»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 7 Катетер диагностический неуправляемый к правому желудочку с соединительными кабелями. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Катетер диагностический неуправляемый к правому желудочку, 5 F | 80 шт. |
| 2. | Соединительный кабель для катетера пункт 1 к имеющейся ЭФИ системе (EP-Tracer Cardiotek) | 8 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Количество электродов 4 шт. - Межэлектродное расстояние 5 мм - Кривизна CRD (Cournand или аналогичная) |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №8 «Интродьюсер для транссептальной пункции»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 8 Интродьюсер для транссептальной пункции. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Интродьюсер для транссептальной пункции | 40 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Тип кривизны SLO (или аналогичная) - Совместимость с транссептальной иглой 71 см - Длина рабочей части 631 см. - Внутренний диаметр 8-8,5 F - Наличие гемостатического клапана |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №9 «Игла для транссептальной пункции»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 9 Игла для транссептальной пункции |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Игла для транссептальной пункции диаметр 18 G | 30 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Тип кривизны BRK (или аналогичная) - Цельнометалическая - Длина 71см |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №10 «Направляющий неуправляемый интродьюсер для абляционного катетера»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 10 Направляющий неуправляемый интродьюсер для абляционного катетера |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Направляющий неуправляемый интродьюсер для абляционного катетера | 20 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Тип кривизны SRO (или аналогичная) - Длина рабочей части 60-70 см. - Внутренний диаметр 8-8,5 F - Наличие гемостатического клапана |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №11 «Направляющий неуправляемый интродьюсер для абляционного катетера»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 11 Направляющий неуправляемый интродьюсер для абляционного катетера. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Направляющий неуправляемый интродьюсер для абляционного катетера | 20 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Тип кривизны SR1 (или аналогичная) - Длина рабочей части 60-70 см. - Внутренний диаметр 8-8,5 F - Наличие гемостатического клапана |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №12 «Направляющий  бидирекционный управляемый интродьюсер для абляционного катетера»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 12 Направляющий бидирекционный управляемый интродьюсер для абляционного катетера. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Направляющий бидирекционный управляемый интродьюсер для абляционного катетера 8,5 F | 10 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Управляемая кривизна - Тип кривизны Small curl (или аналогичная) - Внутренний диаметр 8,5 F - Длина рабочей части 63 или 71 см - Наличие гемостатического клапана |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №13 «Трубки для системы орошения»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 13 Трубки для системы орошения. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Набор трубок для системы орошения | 40 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: 1. Совместимость с имеющимся оборудованием (Smartablate Irrigation Pump) |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №14 «Покрытия для стерильного укрытия аппаратуры и соединительных кабелей»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 14 Покрытия для стерильного укрытия аппаратуры и соединительных кабелей. |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Стерильные покрытия для кабелей | 230 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1: - Стерильное покрытие из полиэтилена длинное, предназначенное для стерильного присоединения соединительных кабелей к диагностическим, аблационным, ультразвуковым катетерам - Размер не менее 4 х 100 см - Наличие крепления/ приспособления (самоклеящегося стикера), обеспечивающего надежное крепление покрытия на соединительном разъеме катетеров / соединительному кабелю |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.

ЛОТУ №15 «Пассивные(нейтральные) электроды для имеющегося на балансе аблятора (Smartablate) с соединительными кабелями»

- Состав (комплектация) изделий:

| Лот № 15 Пассивные электроды для имеющегося на балансе аблятора (Smartablate) с соединительными кабелями |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Количество |
| 1. | Пассивный(нейтральный) электрод для аблятора, типа «Erbe» 17±1 см*11 ±1 см | 2 шт. |
| 2. | Пассивный(нейтральный) электрод для аблятора, типа «Erbe» 17±1 см*29,5 ±1 см | 2 шт. |
| 3. | Совместимый соединительный кабель для подключения пассивного электрода типа «Erbe» пункт 1-2 к имеющейся абл. системе (SmartAblate) | 4 шт. |
| Технические характеристики для пункта 1-3: - Совместимость с имеющимся оборудованием (РЧА-генератор Smartablate) - Возможность многоразового использования |  |  |

2. Требования качества и срока годности (стерильности) товара, условиям поставки и оплаты:

2.1. Срок годности и (или) стерильности на дату поставки должен составлять не менее 80% от срока годности установленного производителем.