№515

Проект заявки на закупку

Технические характеристики (описание) медицинской техники

Радиотерапевтический комплекс

- Состав (комплектация) оборудования (из расчета на 1 комплект):

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
|  | Система высокочастотная гипертермическая для глубокой локальной гипертермии применяемая в онкологии, с принадлежностями | 2 шт |
|  | Генератор высокой (ВЧ) частоты с излучателями | 2 шт |
|  | Блок термометрии с датчиками температуры | 2 шт |
|  | Управляющее компьютерное устройство с блоком отображения информации и оснащенное необходимым программным обеспечением | 2 шт |
|  | Стол пациента процедурный | 2 шт |
|  | Источник бесперебойного питания для обеспечения работы управляющего компьютерного устройства при аварийных ситуациях не менее 10 минут | 2 шт |
|  | Климатическая установка для кондиционирования помещения | 2 шт |

- Технические характеристики (описание):

| № п/п | Наименование | Базовые характеристики | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Система высокочастотная гипертермическая для глубокой локальной гипертермии применяемая в онкологии, с принадлежностями (1 комплект) |  |  |
|  | Генератор высокой (ВЧ) частоты с излучателями |  |  |
|  | Мощность | не более 700 Вт |  |
|  | Частота | 13,56 МГц |  |
|  | Глубина прогрева | до 19 см |  |
|  | Емкостное согласование с нагрузкой (пациентом) | наличие |  |
|  | Количество активных электродов | не менее 2-х |  |
|  | Температура в опухоли | 430С |  |
|  | Охлаждение (болюс) излучателей | в наличии | * |
|  | активные электроды-излучатели являются сменными и передвижными для точной фокусировки излучения на любую область тела пациента | в наличии | * |
|  | Конструкция излучателей обеспечивает защиту от любого прикосновения пациента к открытым излучающим поверхностям | в наличии |  |
|  | Размер излучателей (диаметр): | не менее 150 мм и не более 300 мм |  |
|  | Блок термометрии с датчиками температуры |  |  |
|  | тип термометра | флюорооптический оптоволоконный |  |
|  | количество каналов | не менее 4-х |  |
|  | способы контроля температуры | инвазивный и неинвазивный |  |
|  | диапазон измеряемой температуры в опухоли | 43°С- 45°С |  |
|  | точность измерения | 0,3°С |  |
|  | погрешность измерения | 0,05°С |  |
|  | толщина датчика | <0,5 мм |  |
|  | длина оптоволоконного кабеля датчиков температуры | не менее 4-х метров |  |
|  | Управляющее компьютерное устройство с блоком отображения информации |  |  |
|  | Оперативная память | не менее 8 ГБ |  |
|  | Монитор | Два ЖК цветных монитора размером не менее 22”, разрешение каждого монитора не менее 1920×1080 |  |
|  | Емкость жесткого диска | не менее 1 ТБ |  |
|  | Устройство архивации на электронные носители (CD, DVD, USB) | наличие |  |
|  | Программное обеспечение (ПО) полностью обеспечивает планирование сеанса гипертермии | наличии |  |
|  | Программное управление мощностью ВЧ генератора для гомогенного прогрева опухоли | наличии |  |
|  | Мониторинг и представление основных параметров процедуры (мощность, температура, данные пациента, время процедуры) в графическом и цифровом виде | наличии |  |
|  | Возможность создания базы (банка) данных на обследуемых пациентов | наличии |  |
|  | Совместимый лазерный принтер формата А4 | наличии |  |
| 2.4. | Стол пациента процедурный |  |  |
| 2.4.1. | Длина (ДхШхВ) | не менее 2100 мм |  |
| 2.4.2. | Ширина стола | не менее 700 мм |  |
| 2.4.3. | Высота стола | не менее 600 мм |  |
| 2.4.4. | Максимальная допустимая нагрузка | не менее 130 кг |  |
| 2.4.5. | Кнопка аварийного отключения всей системы | наличии | * |
| 2.4.6. | Наличие ручного отключения системы пациентом | наличии | * |

*) данные требования технического задания определяют назначение аппарата, несоответствие по данному пункту приведет к отклонению тендерных предложений

3. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности):

3.1.     Гарантийное обслуживание не менее 24 месяцев.

3.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники (компьютерной системы и программного обеспечения) в течение всего гарантийного срока эксплуатации.

4. В предложение участника должно входить обучение не менее двух радиационных онколога и не менее двух медицинских физиков (инженеров) в другом учреждении здравоохранения всем методикам, реализованным на данном оборудовании.