№521

Проект заявки на закупку

рентгеновского оборудования

для организаций здравоохранения Республики Беларусь

Приложение 1

Лот 1. Аппарат цифровой рентгенографический с плоскопанельным цифровым детектором на 2 рабочих места – 7 ед.

- Состав оборудования.

| - № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3 | Стол снимков | 1 |
| 1.4 | Подвижная стойка-штатив рентгеновской трубки напольного крепления | 1 |
| 1.5 | Ионизационная камера экспонометра | 2 |
| 1.6 | Отсеивающая решетка | 2 |
| 1.7 | Вертикальная стойка снимков | 1 |
| 1.8 | Опора для рук при выполнении боковых снимков | 1 |
| 1.9 | Плоскопанельный детектор рентгеновского излучения | 2 |
| 1. 10 | Управляющий компьютер оператора системы цифровой радиографии с монитором | 1 |
| 1. 11 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений | 1 |
| 1. 12 | Монитор медицинский диагностический | 1 |
| 1. 13 | Источник бесперебойного питания | 2 |
| 1. 14 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции | 1 |
| 1. 15 | Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета | 1 |
| 1. 16 | Комплект устройств защитного отключения силовой электросети | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |  |
| 2.1.1 | Тип | высокочастотный, не менее 25 кГц |  |
| 2.1.2 | Мощность | не менее 50 кВт | * |
| 2.1.3 | Диапазон напряжения при рентгенографии | не менее 40–125 кВ |  |
| 2.1.4 | Диапазон силы тока при рентгенографии | не менее 10–500 мA |  |
| 2.1.5 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.1.6 | Автоматический экспонометр | наличие | * |
| 2.1.7 | Анатомически программируемая рентгенография на русском языке | наличие | * |
| 2.1.8 | Автоматическая компенсация сетевого напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1 | Теплоемкость анода | не менее 300 kHU | * |
| 2.2.2 | Размер фокусных пятен | не более 0,6/1,2 мм |  |
| 2.2.3 | Угол наклона анода | не менее 12° |  |
| 2.2.4 | Комплект высоковольтных кабелей | не менее 12 м |  |
| 2.3 | Стол снимков |  |  |
| 2.3.1 | Стол снимков с плавающей декой, электромеханическим тормозом | наличие |  |
| 2.3.2 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.3.3 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.3.4 | Съемная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 | * |
| 2.4 | Вертикальная стойка снимков |  |  |
| 2.4.1 | Вертикальная стойка снимков | напольного крепления |  |
| 2.4.2 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.4.3 | Диапазон вертикального перемещения центра кассеты от пола | не менее 40-170 см |  |
| 2.4.4 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.4.5 | Съемная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 | * |
| 2.5 | Плоскопанельные детекторы рентгеновского излучения вертикальной стойки снимков и стола снимков |  |  |
| 2.5.1 | Формат детектора | 43х43 см | * |
| 2.5.2 | Способ передачи изображений от детектора на консоль оператора | проводной |  |
| 2.5.3 | Максимальная разрешающая способность | не менее 3,5 п.л./мм |  |
| 2.5.4 | Размер пикселя цифровых изображений | не более 143х143 мкм | * |
| 2.5.5 | Время получения изображения для предварительного просмотра | не более 2 сек |  |
| 2.5.6 | Градационная разрешающая способность | не менее 16 бит |  |
| 2.5.7 | Материал сцинтиллятора детектора – на основе иодида цезия | наличие | * |
| 2.6 | Управляющий компьютер оператора системы цифровой радиографии |  |  |
| 2.6.1 | Монитор | не менее 19”, 1280х1024 |  |
| 2.6.2 | Интерфейс пользователя на русском языке | наличие | * |
| 2.6.3 | Программа просмотра и контроля качества полученных изображений | наличие |  |
| 2.6.4 | Программа ручного кадрирования изображения | наличие |  |
| 2.6.5 | Автоматический подбор яркости и контраста | наличие |  |
| 2.6.6 | Независимая регулировка оператором параметров изображения: яркости, фотографической широты, контраста деталей, резкости границ, шума | наличие |  |
| 2.6.7 | Масштабирование, зеркальное отражение и вращение изображения | наличие |  |
| 2.6.8 | Программа установки радиографических маркеров, текстовых примечаний на изображении | наличие |  |
| 2.6.9 | Возможность передачи изображений по протоколу DICOM | наличие |  |
| 2.6.10 | Наличие встроенной памяти для хранения рентгенограмм | не менее 1500 изображений |  |
| 2.7 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений |  |  |
| 2.7.1 | ОЗУ | не менее 2,0 Гб |  |
| 2.7.2 | Жесткий диск | не менее 500 Гб |  |
| 2.7.3 | Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках | RAID, не менее 6,0 Тб доступных пользователю | * |
| 2.7.4 | DVD/R-W | наличие |  |
| 2.7.5 | DVI – цифровой видеоинтерфейс | наличие |  |
| 2.7.6 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.7.7 | Язык интерфейса | русский |  |
| 2.7.8 | Монитор медицинский диагностический | ЖКИ, не менее 20” |  |
| 2.7.9 | Разрешение монитора | не менее 2000х1500 | * |
| 2.7.10 | Максимальная яркость монитора | не менее 700 канделл/м2 | * |
| 2.7.11 | Контрастность монитора | не менее 700:1 |  |
| 2.7.12 | Наличие калибровки | по стандарту DICOM3 |  |
| 2.8 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) |  |  |
| 2.8.1 | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой данных, прием, хранение,поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
| 2.8.2 | Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии | прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD DICOM-3 изображений | * |

Лот 2. Аппарат цифровой рентгенодиагностический на 3 рабочих места с УРИ 12” – 7 ед.

- Состав оборудования

| # № п/п | Наименование | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 2 |
| 1.3 | Поворотный стол-штатив | 1 |
| 1.4 | Автоматический коллиматор первого рабочего места | 1 |
| 1.5 | Стандартные дополнительные приспособления (защитная ширма врача, держатели для рук, компрессионный тубус) | 1 компл. |
| 1.6 | Усилитель изображения с телевизионной системой на основе CCD камеры | 1 |
| 1.7 | Телевизионный монитор на тележке | 1 |
| 1.8 | Стол снимков | 1 |
| 1.9 | Подвижная стойка-штатив рентгеновской трубки напольного крепления | 1 |
| 1.10 | Ручной коллиматор для второго и третьего рабочих мест | 1 |
| 1.11 | Ионизационная камера экспонометра | 3 |
| 1.12 | Отсеивающая решетка | 3 |
| 1.13 | Вертикальная стойка снимков | 1 |
| 1.14 | Опора рук для боковых снимков | 1 |
| 1.15 | Кассетодержатель для выполнения рентгенографии без решетки | 1 |
| 1.16 | Считывающий блок-сканер для цифровой рентгенографии на запоминающих люминофорах | 1 |
| 1.17 | Управляющий компьютер с монитором и системой идентификации кассет | 1 |
| 1.18 | Комплект цифровых кассет c экранами на жесткой подложке | 1 |
| 1.19 | Программное обеспечение цифровой рентгенографии на люминофорах | 1 |
| 1.20 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений | 1 |
| 1.21 | Монитор медицинский диагностический | 1 |
| 1.22 | Источник бесперебойного питания для дигитайзера и рабочей станции | 2 |
| 1.23 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции | 1 |
| 1.24 | Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета | 1 |
| 1.25 | Комплект устройств защитного отключения силовой электросети | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примеч. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |  |
| 2.1.1 | Тип | высокочастотный, не менее 25 кГц |  |
| 2.1.2 | Мощность | не менее 50 кВт | * |
| 2.1.3 | Диапазон напряжения при рентгенографии | не менее 40–125 кВ |  |
| 2.1.4 | Диапазон напряжения при рентгеноскопии | не менее 40–120 кВ |  |
| 2.1.5 | Диапазон силы тока при рентгенографии | не менее 10–500 мА |  |
| 2.1.6 | Диапазон силы тока при рентгеноскопии | не менее 0,5–5,0 мА |  |
| 2.1.7 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.1.8 | Автоматический экспонометр | наличие | * |
| 2.1.9 | Анатомически программируемая рентгенография на русском языке | наличие | * |
| 2.1.10 | Автоматическая компенсация сетевого напряжения | наличие |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1 | Теплоемкость анода -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не менее 300 kHU не менее 300 kHU | * |
| 2.2.2 | Угол наклона анода -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не менее 15° не менее 12° |  |
| 2.2.3 | Размер фокусных пятен -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не более 0,6/1,2 мм не более 0,6/1,2 мм |  |
| 2.2.4 | Комплект высоковольтных кабелей -для первого рабочего места -для второго рабочего места | не менее 10 м не менее 14 м |  |
| 2.3 | Первое рабочее место |  |  |
| 2.3.1 | Поворотный стол-штатив | недистанционно-управляемый |  |
| 2.3.2 | Наклон стола | +90/-15о |  |
| 2.3.3 | Продольное движение деки стола | не менее 100 см |  |
| 2.3.4 | Поперечное движение деки стола | не менее 20 см |  |
| 2.3.5 | Автоматическое снимочное устройство для всех форматов кассет | с возможностью размещения до 6 снимков на одной кассете |  |
| 2.3.6 | Автоматический коллиматор, настраиваемый на размер ЭОП или кассеты с компенсацией изменения фокусного расстояния | наличие |  |
| 2.3.7 | Высокоэффективная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 |  |
| 2.4 | Усилитель изображения и телевизионная система |  |  |
| 2.4.1 | Диаметр входного окна ЭОП | не менее 12” | * |
| 2.4.2 | Электронно-оптическое увеличение | не менее 3 поля |  |
| 2.4.3 | Приемник изображения | CCD камера с матрицей не менее 1024х1024 | * |
| 2.4.4 | Пространственное разрешение телевизионной системы без увеличения, измеренное по изображению фантома | не менее 2,0 пар линий/мм |  |
| 2.4.5 | Удержание последнего изображения, зеркальное отображение по вертикали и горизонтали, инверсия, выбор оптимального шумоподавления | наличие |  |
| 2.4.6 | Телемонитор на тележке в процедурной | не менее 18”, 1280х1024 |  |
| 2.4.7 | Угол обзора монитора по вертикали и горизонтали | не менее 170 град. |  |
| 2.4.8 | Контрастность монитора | не менее 800:1 |  |
| 2.5 | Второе рабочее место |  |  |
| 2.5.1 | Стол снимков с плавающей декой, электромеханическим тормозом | наличие |  |
| 2.5.2 | Высокоэффективная отсеивающая решетка с отношением | не менее 10:1 |  |
| 2.5.3 | Поглощение деки стола в эквиваленте Al | не более 0.9 мм |  |
| 2.5.4 | Приспособление для латерографии | наличие |  |
| 2.6 | Третье рабочее место |  |  |
| 2.6.1 | Вертикальная стойка снимков | напольного крепления |  |
| 2.6.2 | Диапазон вертикального перемещения центра кассеты от пола | не менее 40-170 см |  |
| 2.6.3 | Ионизационная камера экспонометра | трехполевая |  |
| 2.6.4 | Высокоэффективная отсеивающая решетка с отношением | не менее 12:1 |  |
| 2.7 | Цифровая рентгенография на запоминающих люминофорах |  |  |
| 2.7.1 | Максимальная разрешающая способность | не менее 10 точек/мм | * |
| 2.7.2 | Градационная разрешающая способность | не менее 14 бит |  |
| 2.7.3 | Производительность сканера | не менее 60 снимков/час |  |
| 2.7.4 | Управляющий компьютер с монитором | не менее 19” |  |
| 2.7.5 | Система идентификации кассет | наличие |  |
| 2.8 | Комплект цифровых кассет c экранами на жесткой подложке |  |  |
| 2.8.1 | Формат 35x43 см Формат 35x35 см Формат 24x30 см | 4 шт. 2 шт. 4 шт. | * |
| 2.9 | Медицинская диагностическая станция с архивом |  |  |
| 2.9.1 | ОЗУ | не менее 2,0 Гб |  |
| 2.9.2 | Жесткий диск | не менее 500 Гб |  |
| 2.9.3 | Отказоустойчивый массив памяти на жестких дисках | RAID, не менее 6.0 Тб доступных пользователю | * |
| 2.9.4 | DVD/R-W | наличие |  |
| 2.9.5 | DVI – цифровой видеоинтерфейс | наличие |  |
| 2.9.6 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.9.7 | Язык интерфейса | русский | * |
| 2.9.8 | Монитор диагностический | ЖКИ, не менее 20” |  |
| 2.9.9 | Разрешение монитора | не менее 2000х1500 | * |
| 2.9.10 | Максимальная яркость монитора | не менее 700 канделл/м2 | * |
| 2.9.11 | Контрастность монитора | не менее 700:1 |  |
| 2.9.12 | Наличие калибровки | по стандарту DICOM-3 |  |
| 2.10 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) |  |  |
| 2.10.1 | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой данных, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
| 2.10.2 | Программное обеспечение диагностической (просмотровой) станции – 3 лицензии | прием, передача, хранение, обработка и запись на DVD/CD изображений в формате DICOM-3 | * |

Лот 3. Аппарат рентгенографический передвижной - 3 ед.

- Состав оборудования.

| # № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3 | Коллиматор | 1 |
| 1.4 | Рентгеновский штатив | 1 |
| 1.5 | Цифровой детектор изображений | 1 |
| 1.6 | Интегрированная система цифровой обработки изображений (консоль оператора) | 1 |

- Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |  |
| 2.1.1 | Высокочастотный | наличие |  |
| 2.1.2 | Частота генератора | не менее 100 кГц | ** |
| 2.1.3 | Мощность генератора | не менее 4 кВт |  |
| 2.1.4 | Диапазон высокого напряжения | не менее 40-115 кВ |  |
| 2.1.5 | Максимальный анодный ток | не менее 100 мА |  |
| 2.1.6 | Диапазон экспозиции | не менее 0,1– 200 мАс |  |
| 2.1.7 | Минимальное время экспозиции | не более 0,001 сек |  |
| 2.1.8 | Анатомически программируемая рентгенография | наличие |  |
| 2.1.9 | Электропитание | от обычной розетки 220 В |  |
| 2.1.10 | Функция автоматической компенсации сетевого напряжения | наличие | ** |
| 2.1.11 | Сетевой кабель | не менее 6 м |  |
| 2.1.12 | Дистанционный пульт включения экспозиции | не менее 4 м |  |
| 2.1.13 | Масса аппарата | не более 80 кг |  |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1 | Анод трубки | неподвижный |  |
| 2.2.2 | Размер фокусных пятен | не более 0,6/1,5 мм |  |
| 2.2.3 | Функция автоматического разогрева трубки | наличие | ** |
| 2.2.4 | Защита рентгеновской трубки от перегрева | наличие |  |
| 2.2.5 | Ручной коллиматор | с глубинной диафрагмой и подсветкой |  |
| 2.3 | Цифровой детектор изображений |  |  |
| 2.3.1 | Тип | плоско-панельный, переносной |  |
| 2.3.2 | Передача информации между детектором и консолью оператора | беспроводная, на основе технологии Wi-Fi |  |
| 2.3.3 | Размер детектора | не менее 35х43 см | * |
| 2.3.4 | Размер пикселя цифровых изображений | не более 143х143 мкм |  |
| 2.3.5 | Матрица изображения | не менее 2400х3000 |  |
| 2.3.6 | Пространственное разрешение | не менее 3,5 п.л./мм |  |
| 2.3.7 | Контрастное разрешение | не менее 16 бит |  |
| 2.3.8 | Материал сцинтиллятора детектора – иодид цезия | наличие |  |
| 2.3.9 | Допустимая нагрузка на поверхность | не менее 200кг |  |
| 2.3.10 | Влагозащищенное исполнение | наличие |  |
| 2.4 | Система цифровой обработки изображений (консоль оператора) |  |  |
| 2.4.1 | Интегрированная система управления получением и просмотром изображений | наличие |  |
| 2.4.2 | Индикатор готовности к приему изображений, автоматическая синхронизация приема по началу экспозиции | наличие |  |
| 2.4.3 | Память изображений | не менее 100 |  |
| 2.4.4 | Программное обеспечение для анатомически ориентированной обработки изображений и расширения фотографической широты | наличие |  |
| 2.4.5 | Ввод данных пациента, предварительный просмотр изображений | наличие |  |
| 2.4.6 | Поддержка стандарта DICOM-3 с интегрированием в действующую компьютерную сеть | наличие |  |

Лот 4. Аппарат цифровой рентгенографии органов грудной полости стационарный – 2 ед.

- Состав оборудования.

| - № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Рентгеновский генератор | 1 |
| 1.2 | Рентгеновская трубка | 1 |
| 1.3 | Коллиматор | 1 |
| 1.4 | Рентгеновский штатив | 1 |
| 1.5 | Система детектирования рентгеновского изображения | 1 |
| 1.6 | АРМ оператора (рентгенолаборанта) | 1 |
| 1.7 | Медицинская диагностическая станция с архивом медицинских изображений (АРМ врача-рентгенолога) | 1 |
| 1.8 | Монитор медицинский диагностический | 1 |
| 1.9 | Источник бесперебойного питания | 2 |
| 1.11 | Лицензионное прикладное программное обеспечение (или собственная разработка) архива и рабочей станции | 1 |
| 1.12 | Комплект активного и пассивного оборудования для создания компьютерной сети в пределах кабинета | 1 |
| 1.13 | Комплект устройств защитного отключения силовой электросети | 1 |

2.Технические требования.

| № п/п | Наименование | Базовые параметры | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Рентгеновский генератор |  |  |
| 2.1.1 | Тип | высокочастотный, не менее 25 кГц |  |
| 2.1.2 | Диапазон напряжения | 50–150 кВ |  |
| 2.1.3 | Максимальный анодный ток | не менее 300 mA |  |
| 2.1.4 | Максимальная мощность | не менее 32 кВт | * |
| 2.2 | Рентгеновская трубка |  |  |
| 2.2.1 | Фокусные пятна | не более 0,3/0,8 мм |  |
| 2.2.2 | Теплоемкость анода | не менее 600 kHU | * |
| 2.3 | Система детектирования |  |  |
| 2.3.1 | Размер поля изображения | не менее 410х410 мм | * |
| 2.3.2 | Матрица изображения | не менее 2500×2500 |  |
| 2.3.3 | Пространственное разрешение | не менее 2,5 пар лин/мм |  |
| 2.3.4 | Динамический диапазон | не менее 400 |  |
| 2.4 | Штатив |  |  |
| 2.4.1 | Штатив для рентгенографии в вертикальном положении пациента | моторизованный |  |
| 2.4.2 | Коллиматор | не менее 2х пластин | ** |
| 2.4.3 | Система визуализации поля облучения | наличие |  |
| 2.4.4 | Диапазон изменения высоты центрального луча | не менее 900-1400 мм | ** |
| 2.5 | АРМ рентгенлаборанта |  |  |
| 2.5.1 | Компьютерная рабочая станция | на базе процессора не хуже IntelPentium DualCore |  |
| 2.5.2 | ОЗУ | не менее 2 Гб |  |
| 2.5.3 | Емкость жесткого диска | не менее 250 Гб |  |
| 2.5.4 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.5.5 | Монитор | ЖКИ, 19’’ |  |
| 2.5.6 | Программное обеспечение | ввод информации о пациенте и исследовании, настройка обработки изображений |  |
| 2.6 | АРМ врача-рентгенолога |  |  |
| 2.6.1 | Компьютерная рабочая станция | на базе процессора не хуже IntelPentiumDualCore |  |
| 2.6.2 | ОЗУ | не менее 2 Гб |  |
| 2.6.3 | Емкость жесткого диска | не менее 250 Гб |  |
| 2.6.4 | DVD-ROM/R-W | наличие |  |
| 2.6.5 | Лицензионная операционная система | наличие |  |
| 2.6.6 | Монитор диагностический | ЖКИ, не менее 2 MP | * |
| 2.6.7 | Контрастность монитора | не менее 700:1 |  |
| 2.6.8 | Наличие калибровки монитора | по стандарту DICOM-3 | * |
| 2.6.9 | Программное обеспечение архива изображений (DICOM сервер) | управление базой данных, прием, хранение, поиск, передача данных в формате DICOM-3 |  |
| 2.6.10 | NAS устройство для хранения снимков | наличие | * |
| 2.6.11 | Количество слотов для установки дисков | не менее 4-х |  |
| 2.6.12 | Суммарный объём установленных дисков | не менее 6 Тб |  |

Примечания:

*) данные требования технического задания определяют уровень диагностических возможностей и класс аппаратов, несоответствие по ним приведет к отклонению конкурсных предложений, выполнение будет оцениваться 3 баллами;

**) выполнение указанных пунктов, как более значимых в техническом задании по сравнению с другими, будет оцениваться 2 баллами.

Лот 1.

*п. 2.1.2 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.1.6  – наличие автоматического экспонометра в генераторе позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;

*п. 2.1.7, 2.6.2, 2.7.7– анатомически программируемая рентгенография и интерфейс пользователя на русском языке используются в аппаратах белорусского или российского производства;

*п. 2.2.1 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и дозе рентгеновского облучения; характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований;

*п. 2.3.4, 2.4.5 – съемное крепление отсеивающей решетки при жесткой фиксации плоскопанельного детектора позволяет выполнять рентгенограммы без решетки (череп, кисть, стопа);

*п. 2.5.1 – основная геометрическая характеристика детектора, позволяющая обеспечить визуализацию больших анатомических областей;

*п. 2.5.4 – основная техническая характеристика детектора, описывающая его разрешающую способность;

*п. 2.5.7 – иодид цезия в качестве сцинтиллятора детектора позволяет снизить дозу облучения на 30-40% по сравнению с оксисульфидом гадолиния при равных параметрах разрешения и соотношения сигнал/шум;

*п. 2.7.3 – отказоустойчивый массив памяти для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера;

*п.п. 2.7.9, 2.7.10 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;

*п. 2.8.2 – 3 лицензии программного обеспечения позволяют организовать локальную диагностическую компьютерную сеть, обеспечив доступ к изображениям врачам в отсутствие печати рентгенограмм на пленку.

Лот 2.

*п. 2.1.2 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.1.8  – наличие автоматического экспонометра в генераторе позволяет исключить оператор-зависимые ошибки параметров рентгенографии и избежать дополнительную лучевую нагрузку на пациентов;

*п. 2.1.9, 2.9.7– анатомически программируемая рентгенография и интерфейс пользователя на русском языке используются в аппаратах белорусского или российского производства;

*п. 2.2.1 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и соответственно дозе рентгеновского облучения и характеризует возможность обследования наиболее крупных пациентов и выполнения длительных исследований;

*п. 2.4.1 – диаметр ЭОПа 12 дюймов определяет возможность исследования в одном поле зрения с полным охватом таких органов как легкое, желудок, фланг толстой кишки, полукупол диафрагмы, пищевод;

*п. 2.4.3 – увеличенное разрешение CCD-матрицы определяет качество рентгеноскопического изображения;

*п. 2.7.1 – пространственное разрешение детектора кассет определяет качество рентгенограмм;

*п. 2.8.1 – основной компонент оборудования, без которого функционирование комплекса в целом невозможно, данный набор кассет является минимально необходимым;

*п. 2.9.3 – отказоустойчивый массив памяти для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера;

*п.п. 2.9.9, 2.9.10 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;

*п. 2.10.2 – 3 лицензии программного обеспечения позволяют организовать локальную диагностическую компьютерную сеть, обеспечив доступ к изображениям врачам узких специальностей в отсутствие печати рентгенограмм на пленку;

Лот 3.

*п. 2.3.3 – основная геометрическая характеристика детектора, позволяющая обеспечить визуализацию больших анатомических областей

Лот 4.

*п. 2.1.4 – мощность генератора определяет диагностические возможности аппарата в целом;

*п. 2.2.2 – теплоемкость анода прямо пропорциональна количеству электричества, проходящему через рентгеновскую трубку, и соответственно дозе рентгеновского облучения и характеризует возможность непрерывного выполнения скрининговых исследований;

*п. 2.3.1 – данный размер поля определяет возможность исследования с пол-ным охватом обоих легких;

*п.п. 2.6.6, 2.6.8 – главные показатели монитора, характеризующие его как профессиональное диагностическое оборудование;

*п. 2.6.10 – NAS устройство для архивного хранения изображений в составе рабочей станции заменяет отдельный архив изображений и выполняет функции PACS-сервера.

4. Требования, предъявляемые к гарантийному сроку (годности, стерильности)

4.1. Гарантийное сервисное обслуживание всего комплекта оборудования в течение не менее 24 месяцев с момента инсталляции.

4.2. Бесплатная модификация поставляемой медицинской техники в течении всего срока эксплуатации, рекомендуемая производителем и связанная с улучшением качества и безопасности оборудования.

4.3. Соответствие оборудования стандартам электробезопасности (СЕ).

4.4. Устойчивость к дезинфекции в соответствии с действующими в республике санитарными правилами и нормами.